## IM-80&50P
IM-80P,50P プログラム仕様書からの評価結果
2024/11/05 設計部 柵木慎一郎
測定
No. | 機能 | チェック内容 | IM-80P 合否 | IM-50P 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCD全点灯 プログラムVer.表示 | 電源ON後表示される。 | ○ | ○
|  | LCD表示が全点灯する。 | ○ | ○
|  | 2秒後にプログラムVer.表示に切り替える。 | ○ | ○
|  | プログラムバージョンが正しい。"P.3.00" | ○ | ○
|  | 2秒後にA/DC READY信号を確認したら測定画面に切り替える。 | ○ | ○ | カウントダウン機能はあるが、動作仕様上ほぼすべての基板で表示されない。
|  | POWERキーで電源OFFできる。 | ○ | ○ | 以降いつでも電源OFFできる
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○ | ○
2 | 測定 | 上段MLSS、下段表示無し、BATT＋ゲージ、モード1～5いずれかが表示される。IM-50Pはモード表示無し。 | ○ | ○
|  | MLSSは正しく計算されている。 | ○ | ○
|  | MLSSの表示制限がされる（-999～9990） | ○ | ○
|  | MLSSの点滅表示がされる（2005～9990） | ○ | ○
|  | CALキーを押すとモードが+1される（5→1に戻る） IM-50Pは切替無し。 | ○ | ○
|  | モードは電源OFFしても記憶されている。 | ○ | ○
|  | 界面判断LEDはいかなる時も消灯している。 | ○ | ○
|  | 測定中に電源OFFできる。 | ○ | ○
|  | 電池残量は正しく表示されている（点滅含む） 内部電池電圧値Y2（調整プログラムで表示される電池電圧値） 3.9V以上：BATT ゲージ全点灯 3.6～3.9V未満：BATTとゲージ1,2点灯 3.3～3.6V未満：BATTとゲージ1点灯 3.3V未満：BATTのみ点滅 | ○ | ○
|  | キー入力無しが30分続くとオートパワーOFFする。 | ○ | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○ | ○
3 | MLSSゼロ校正 | 測定画面でCALキー1秒以上長押しでMLSSゼロ校正する。 | ○ | ○
|  | MLSSゼロ校正正常で「good」表示される。 | ○ | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○ | ○
|  | MLSSゼロ校正異常でエラー表示される。 | ○ | ○
エラー表示はCALキーで解除できる。
|  | MLSSゼロ校正係数は電源OFFでも記憶されている。 | ○ | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○ | ○
4 | MLSS校正 | 背面SWを校正側にすると切り替わる。 | ○ | ○ | 校正側にSWを入れて電源ONするとモード切替しないが、現行同等の動作で使用上問題ないためそのままとした。 ※IM-100Pは界面判断濃度設定モードになる
|  | 下段に校正設定値が表示される。 | ○ | ○
|  | UPキーで設定値が＋1（x100mg/L）される。 | ○ | ○
|  | UPキー1秒以上長押しで設定値が＋10（x100mg/L）される。 | ○ | ○
|  | DOWNキーで設定値が－1（x100mg/L）される。 | ○ | ○
|  | DOWNキー1秒以上長押しで設定値が－10（x100mg/L）される。 | ○ | ○
|  | CALキー1秒以上長押しでMLSS校正する。 | ○ | ○
|  | MLSS校正正常で「good」表示される。 | ○ | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○ | ○
|  | MLSS校正異常でエラー表示される。 | ○ | ○
|  | エラー表示はCALキーで解除できる。 | ○ | ○
|  | MLSS校正係数はモード別に算出される。IM-50Pは1式のみ。 | ○ | ○
|  | MLSS校正係数は電源OFFすると元に戻る（記憶されない） | ○ | ○
|  | 続けてMLSS値が0.4～0.7倍の範囲でCALキー1秒以上長押しすると中間補正値と判断し3点校正動作する。 | ○ | ○
|  | 背面SWを測定側にするとMLSS校正する。 | ○ | ○
|  | MLSS校正正常で「good」表示される。 | ○ | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○ | ○
|  | MLSS校正係数は電源OFFでも全モード記憶されている。 IM-50Pは1つのみ。 | ○ | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○ | ○
校正値後入力モード
No. | 機能 | チェック内容 | IM-80P 合否 | IM-50P 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCD全点灯 プログラムVer.表示 | 背面SW校正側＋CALキー＋電源ON後表示される。 | ○ | ○
|  | LCD表示が全点灯する。 | ○ | ○
|  | 2秒後にプログラムVer.表示に切り替える。 | ○ | ○
|  | プログラムバージョンが正しい。”P.3.00” | ○ | ○
|  | 2秒後にA/DC READY信号を確認したら校正値後入力画面に切り替える。 | ○ | ○ | カウントダウン機能はあるが、動作仕様上ほぼすべての基板で表示されない。
|  | POWERキーで電源OFFできる。 | ○ | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○ | ○
2 | 校正値後入力 | 記憶したMLSSが無ければ上段『----』下段『---』点滅、BATT＋ゲージ、モード1が表示される。IM-50Pはモード表示無し。 | ○ | ○
|  | 記憶したMLSSがあれば上段記憶MLSS値、下段『---』点滅、BATT＋ゲージ、モード1が表示される。IM-50Pはモード表示無し。 | ○ | ○
|  | CALキーでモードが＋1（5→1）される。 IM-50Pは表示、操作できない | ○ | ○
|  | CAL＋UP＋DOWNキー同時押しで上段にMLSSが点滅表示される。 | ○ | ○
|  | 上記でCALキー1秒以上長押しするとMLSS値が設定される。 | ○ | ○
|  | MLSS校正正常で「good」表示される。 | ○ | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあとMLSSが点灯状態なる | ○ | ○
|  | MLSS値が0.4～0.7倍の範囲でCALキー1秒以上長押しすると中間補正値と判断しMLSS値を記憶する。 | ○ | ○
|  | 上記で背面SWを測定側にするとMLSS値を記憶する。 | ○ | ○
|  | MLSS値記憶正常で「good」表示される。 | ○ | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○ | ○
|  | MLSS値は電源OFFでも全モード記憶されている。 IM-50Pは1つのみ。 | ○ | ○
以下は校正値後入力操作
|  | 記憶したMLSSがある場合、UPキーで下段設定値が+1（x100mg/L）される。 | ○ | ○
|  | 記憶したMLSSがある場合、UPキー1秒長押しで下段設定値が+20（x100mg/L）される。 | ○ | ○
|  | 記憶したMLSSがある場合、DOWNキーで下段設定値が－1（x100mg/L）される。 | ○ | ○
|  | 記憶したMLSSがある場合、DOWNキー1秒長押しで下段設定値が－20（x100mg/L）される。 | ○ | ○
|  | CALキー1秒以上長押しでMLSS校正する | ○ | ○
|  | MLSS校正正常で「good」表示される。 | ○ | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○ | ○
|  | MLSS校正異常でエラー表示される。 |  |  | MLSS校正で動作確認済みのため省略
|  | エラー表示はCALキーで解除できる。 |  |  | 〃
|  | MLSS校正係数はモード別に算出される。 | ○ | ○
|  | MLSS校正係数は電源OFFすると元に戻る（記憶されない） | ○ | ○
|  | 背面SWを測定側にするとMLSS校正係数を記録する。 | ○ | ○
|  | MLSS校正記録正常で「good」表示される。 | ○ | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○ | ○
|  | MLSS校正係数は電源OFFでも全モード記憶されている。 IM-50Pは1つのみ。 | ○ | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○ | ○
移動平均処理設定
No. | 機能 | チェック内容 | IM-80P 合否 | IM-50P 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCDバージョン表示 | UPを押しながら電源ONで表示される | ○ | ○ | 『P300』表示。
|  | 2秒後に次の画面に切り替わる。 | ○ | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○ | ○
2 | 移動平均処理設定 | 上段『11』,モード1,2が表示される。 | ○ | ○
|  | UPキーで数値を+1する。 | ○ | ○
|  | DOWNキーで数値を－1する。 | ○ | ○
|  | 数値設定範囲0～20となっている。 | ○ | ○
|  | CALキー1秒以上長押しで数値を記録しリセットされる。 | ○ | ○
|  | 電源OFFしても数値は記憶されている。 | ○ | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○ | ○
エラー表示、計算式
No. | 機能 | チェック内容 | IM-80P 合否 | IM-50P 合否 | 詳細 | 処置
1 | エラー表示 | Err.1 | ○ | ○ | 使用する、しないに関わらずIM-100Pとソースコード共通であることを確認した。
|  | Err.2 | ○ | ○ | 〃
|  | Err.3 | ○ | ○ | 〃
|  | Err.4 | ○ | ○ | 〃
|  | Err.5 | ○ | ○ | 〃
|  | Err.6 | ○ | ○ | 〃
|  | Err.7 | ○ | ○ | 〃
|  | Err.9 | ○ | ○ | 〃
2 | 計算式 | MLSS基板調整係数 | ○ | ○ | 〃
|  | 水深基板調整係数 | ○ | ○ | 〃
|  | MLSS計算式 | ○ | ○ | 〃
|  | 水深計算式 | ○ | ○ | 〃
|  | MLSSモード別校正係数 | ○ | ○ | 〃
|  | MLSSモード別相関式 | ○ | ○ | 〃
ハードテストモード・社内調整モードはソースコードレベルでIM-100Pと共通であるため評価しない。

## 製品用プログラム評価結果
IM-100P プログラム仕様書からの評価結果
2024/09/27 設計部 柵木慎一郎
測定
No. | 機能 | チェック内容 | 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCD全点灯 プログラムVer.表示 | 電源ON後表示される。 | ○
|  | LCD表示が全点灯する。 | ×→○ | BATTが時間とともに薄くなる | 9/6プログラムにて修正済み。
|  | 2秒後にプログラムVer.表示に切り替える。 | ○
|  | プログラムバージョンが正しい。"P.2.00"→"P.3.00" | ○ | 最終的に全機種3.00とした。 2024/10/29 柵木
|  | 2秒後にA/DC READY信号を確認したら測定画面に切り替える。 | △ | READY信号がすぐONになるためカウントダウンは実質しない。 | このままカウントダウン無しとしたい。
|  | POWERキーで電源OFFできる。 | ○ | 以降いつでも電源OFFできる
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
2 | 測定 | 上段MLSS、下段水深、BATT＋ゲージ、モード1～5いずれかが表示される。 | ○
|  | MLSSは正しく計算されている。 | ○
|  | MLSSの表示制限がされる（-999～9990） | ○
|  | MLSSの点滅表示がされる（2005～9990） | ○
|  | 水深は正しく計算されている。 | ○
|  | 水深の表示制限がされる（-.99～9.99） | ○
|  | 水深の点滅表示がされる（-.99m以下、6.01m以上） | ○ | 120mV以下でErr.7表示
|  | CALキーを押すとモードが+1される（5→1に戻る） | ○
|  | モードは電源OFFしても記憶されている。 | ○
|  | 界面判断でLED点灯／消灯する。 | ○
|  | 界面判断は正しく動作する。 | ○ | 表示値ではなく内部MLSS計算値で判断しているが、現行品と同等動作。
|  | 測定中に電源OFFできる。 | ○
|  | 電池残量は正しく表示されている（点滅含む） 内部電池電圧値Y2（調整プログラムで表示される電池電圧値） 3.9V以上：BATT ゲージ全点灯 3.6～3.9V未満：BATTとゲージ1,2点灯 3.3～3.6V未満：BATTとゲージ1点灯 3.3V未満：BATTのみ点滅 | ○
|  | キー入力無し、水深0.10m以下が30分続くとオートパワーOFFする。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
3 | MLSSゼロ校正 | 測定画面でCALキー1秒以上長押しでMLSSゼロ校正する。 | ○
|  | MLSSゼロ校正正常で「good」表示される。 | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○
|  | MLSSゼロ校正異常でエラー表示される。 | ○ | 水深0.02m未満でErr.4表示、センサー出力が±10％ずれでErr.1表示、センサー出力1000mV未満でErr.2表示を確認。
エラー表示はCALキーで解除できる。
|  | MLSSゼロ校正係数は電源OFFでも記憶されている。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
4 | MLSS校正 | 背面SWを校正側にすると切り替わる。 | ×→○ | 背面SWの校正／測定選択が逆。 | 9/30プログラムにて修正済み。
|  | 下段に校正設定値が表示される。 | ○
|  | UPキーで設定値が＋1（x100mg/L）される。 | ○
|  | UPキー1秒以上長押しで設定値が＋10（x100mg/L）される。 | ○
|  | DOWNキーで設定値が－1（x100mg/L）される。 | ○
|  | DOWNキー1秒以上長押しで設定値が－10（x100mg/L）される。 | ○
|  | CALキー1秒以上長押しでMLSS校正する。 | ○ | 10200mg/L表示で1000mg/L設定し校正すると、以降10000mg/L表示となり2点校正できていると判断。
|  | MLSS校正正常で「good」表示される。 | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○
|  | MLSS校正異常でエラー表示される。 | ○ | MLSSが3未満でErr.3表示、校正係数が0.4未満、2.5より大きい場合Err.4表示を確認。
|  | エラー表示はCALキーで解除できる。 | ○
|  | MLSS校正係数はモード別に算出される。 | ○
|  | MLSS校正係数は電源OFFすると元に戻る（記憶されない） | ○
|  | 続けてMLSS値が0.4～0.7倍の範囲でCALキー1秒以上長押しすると中間補正値と判断し3点校正動作する。 | ○ | 適切なMLSS値は点滅表示される。上記2点校正後4700mg/Lで続けて校正すると5000mg/Lが表示され3点校正できていると判断。
|  | 背面SWを測定側にするとMLSS校正する。 | ○
|  | MLSS校正正常で「good」表示される。 | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○
|  | MLSS校正係数は電源OFFでも全モード記憶されている。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○

## 校正値後入力モード
IM-100P プログラム仕様書からの評価結果
2024/09/27 設計部 柵木慎一郎
校正値後入力モード
No. | 機能 | チェック内容 | 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCD全点灯 プログラムVer.表示 | 背面SW校正側＋CALキー＋電源ON後表示される。 | ○
|  | LCD表示が全点灯する。 | ○
|  | 2秒後にプログラムVer.表示に切り替える。 | ○
|  | プログラムバージョンが正しい。”P.2.00” | ○
|  | 2秒後にA/DC READY信号を確認したら校正値後入力画面に切り替える。 | △ | READY信号がすぐONになるためカウントダウンは実質しない。 | このままカウントダウン無しとしたい。
|  | POWERキーで電源OFFできる。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
2 | 校正値後入力 | 記憶したMLSSが無ければ上段『----』下段『---』点滅、BATT＋ゲージ、モード1が表示される。 | ○
|  | 記憶したMLSSがあれば上段記憶MLSS値、下段『---』点滅、BATT＋ゲージ、モード1が表示される。 | ○
|  | CALキーでモードが＋1（5→1）される。 | ○
|  | CAL＋UP＋DOWNキー同時押しで上段にMLSSが点滅表示される。 | ○
|  | 上記でCALキー1秒以上長押しするとMLSS値が設定される。 | ○ | 疑似入力5210mg/Lで設定。
|  | MLSS校正正常で「good」表示される。 | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあとMLSSが点灯状態なる | ○
|  | MLSS値が0.4～0.7倍の範囲でCALキー1秒以上長押しすると中間補正値と判断しMLSS値を記憶する。 | ○ | 適切なMLSS値は点滅表示される。係数はこの時点で仮算出される。疑似入力2480mg/Lで設定。
|  | 上記で背面SWを測定側にするとMLSS値を記憶する。 | ○
|  | MLSS値記憶正常で「good」表示される。 | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○
|  | MLSS値は電源OFFでも全モード記憶されている。 | ○
以下は校正値後入力操作
|  | 記憶したMLSSがある場合、UPキーで下段設定値が+1（x100mg/L）される。 | ○
|  | 記憶したMLSSがある場合、UPキー1秒長押しで下段設定値が+20（x100mg/L）される。 | ○
|  | 記憶したMLSSがある場合、DOWNキーで下段設定値が－1（x100mg/L）される。 | ○
|  | 記憶したMLSSがある場合、DOWNキー1秒長押しで下段設定値が－20（x100mg/L）される。 | ○
|  | CALキー1秒以上長押しでMLSS校正する | ○ | 疑似入力2480mg/Lのまま5210mg/L記憶を5000mg/Lとして校正すると、その後の測定値が2500mg/Lとなり正しいと判断した。
|  | MLSS校正正常で「good」表示される。 | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○
|  | MLSS校正異常でエラー表示される。 |  | MLSS校正で動作確認済みのため省略
|  | エラー表示はCALキーで解除できる。 |  | 〃
|  | MLSS校正係数はモード別に算出される。 | ○
|  | MLSS校正係数は電源OFFすると元に戻る（記憶されない） | ○
|  | 背面SWを測定側にするとMLSS校正係数を記録する。 | ○
|  | MLSS校正記録正常で「good」表示される。 | ○
|  | 「good」表示は1秒間表示されたあと測定画面に戻る。 | ○
|  | MLSS校正係数は電源OFFでも全モード記憶されている。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○

## 界面判断濃度設定その他
IM-100P プログラム仕様書からの評価結果
2024/09/27 設計部 柵木慎一郎
界面判断濃度設定
No. | 機能 | チェック内容 | 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCD全点灯 プログラムVer.表示 | 背面SW校正側＋電源ON後表示される。 | ○
|  | LCD表示が全点灯する。 | ○
|  | 2秒後にプログラムVer.表示に切り替える。 | ○
|  | プログラムバージョンが正しい。”P.3.00” | ○
|  | 2秒後に界面判断濃度設定画面に切り替える。 | ○
|  | POWERキーで電源OFFできる。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
2 | 界面判断濃度設定 | 上段に界面判断濃度設定値、BATT＋ゲージが表示される。 | ○
|  | UPキーで設定値が＋1（x10mg/L）される。 | ○
|  | UPキー1秒以上長押しで設定値が＋20（x10mg/L）される。 | ○
|  | DOWNキーで設定値が－1（x10mg/L）される。 | ○
|  | DOWNキー1秒以上長押しで設定値が－20（x10mg/L）される。 | ○
|  | 背面SWを測定側にすると設定値を記録し測定画面に戻る。 | ○
|  | 界面判断濃度設定値は電源OFFでも全モード記憶されている。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
移動平均処理設定
No. | 機能 | チェック内容 | 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCDバージョン表示 | UPを押しながら電源ONで表示される | ○ | 『P300』表示。
|  | 2秒後に次の画面に切り替わる。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
2 | 移動平均処理設定 | 上段『11』,モード1,2が表示される。 | ○
|  | UPキーで数値を+1する。 | ○
|  | DOWNキーで数値を－1する。 | ○
|  | 数値設定範囲0～20となっている。 | ○
|  | CALキー1秒以上長押しで数値を記録しリセットされる。 | ○
|  | 電源OFFしても数値は記憶されている。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
エラー表示、計算式
No. | 機能 | チェック内容 | 合否 | 詳細 | 処置
1 | エラー表示 | Err.1 | ○ | MLSSゼロ校正動作で確認
|  | Err.2 | ○ | 〃
|  | Err.3 | ○ | MLSS校正動作で確認
|  | Err.4 | ○ | 社内校正、MLSSゼロ校正、MLSS校正動作で確認
|  | Err.5 | ○ | 社内校正水深ゼロ校正動作で確認
|  | Err.6 | ○ | 〃
|  | Err.7 | ○ | 水深センサー配線疑似入力で確認
|  | Err.9 | ○ | EEPROMショートでハードテストモードにて確認
2 | 計算式 | MLSS基板調整係数 | ○ | ハードテストモードで確認
|  | 水深基板調整係数 | ○ | 〃
|  | MLSS計算式 | ○ | 測定画面でデバッグモード、ソースコード比較で確認
|  | 水深計算式 | ○ | 測定画面でデバッグモード、ソースコード比較で確認
|  | MLSSモード別校正係数 | ○ | MLSS校正動作で確認
|  | MLSSモード別相関式 | ○ | ソースコード比較で確認

## ハードテストモード・社内調整
IM-100P プログラム仕様書からの評価結果
2024/09/12 設計部 柵木慎一郎
ハードテストモード
No. | 機能 | チェック内容 | 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCD全表示 初期設定 | テストピンON（GNDとショートしたCNを挿入）＋校正SW測定側＋電源ONで表示される | ○
|  | LCD表示が全点灯する。 | ○
|  | A/DC READY信号を確認したら次の画面に切り替える。 | △ | READY信号がすぐONになるため上記全点灯時間が0.5秒ほどと短い。 | このままカウントダウン無しとしたい。
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
2 | LCD表示テスト | 上段『5555』下段『555』BATTゲージ1,3,モード2,4が表示される。 | ○
|  | CALキーで次の表示に切り替わる。 | ○
|  | 上段『FFFF』下段『FFF』BATTゲージ2,モード1,3,5が表示される。 | ○
|  | CALキーで次の表示に切り替わる。 | ○
|  | 上段『7777』下段『7.12』が表示される。LED点灯する。 | ○
|  | CALキーで次の調整項目に移る。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
3 | A/D、キー入力テスト | 上段にMLSS AD値mV、下段に0、モード1が表示される。 | ○ | ～3000ｍVまで確認。
|  | CAL、UP、DOWNキーで下段数値が＋1される。 | ○ | 以降このテスト中+1される。
|  | DOWNキーで次の表示に切り替わる（UPで前に戻らない） | ○
|  | 上段に水深 AD値mV、下段にキーカウント、モード2が表示される。 | ○ | ～3000ｍVまで確認。
|  | DOWNキーで次の表示に切り替わる（UPで前に戻る） | ○
|  | 上段に電源電圧値mV、下段にキーカウント、モード3が表示される。 | ○ | 電池で4081mVを確認。
|  | DOWNキーで次の表示に切り替わる（UPで前に戻る） | ○
|  | 上段にREADY間隔、下段にキーカウント、モード4が表示される。 | ○ | 11（110ms）でデータシート上妥当な数値と判断した。
|  | DOWNキーで表示は切り替わらない（UPで前に戻る） | ○
|  | CALキー1秒以上長押しで次の調整項目に移る。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
4 | EEP-ROMテスト | 上段『EEP』モード1が表示される。 | ○
|  | テストが進む毎にモード2～4が表示される。 | ○
|  | テストが正常完了すると下段に『---』が表示される。 | ○
|  | テストが異常完了すると上段に『Err.9』が表示される。 | ○ | EEPROMのI2C端子ショートで確認
|  | CAL、UP、DOWNキーどれを押しても切り替わらない。 | ○
|  | POWERキーで電源OFFする。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
社内校正モード
No. | 機能 | チェック内容 | 合否 | 詳細 | 処置
1 | LCDバージョン表示 | テストピンON（GNDとショートしたCNを挿入）＋校正SW校正側＋電源ONで表示される | ×→○ | ハードテストモードになってしまう。 | 9/27プログラムにて修正済み。
|  | 2秒後にA/DC READY信号を確認したら次の画面に切り替える。 | △ | READY信号がすぐONになるためカウントダウンは実質しない。 | このままカウントダウン無しとしたい。
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
2 | 水深調整 | 上段水深x100、下段校正値『0.00』、モード1が表示される。 | ○
|  | DOWNキーで下段校正値『6.00』に切り替わる（UP無効） | ○
|  | 上記はUPキーで下段校正値『0.00』に切り替わる（DOWN無効） | ○
|  | CALキー1秒以上長押しで水深校正する。 | ○ | 前回ゼロ校正から50%外れるとErr.5、水深計算結果が±6.00mをはずれるとErr.6表示。
|  | 水深校正係数は電源OFFでも記憶されている。 | ○
|  | 背面SW測定→校正に切り替えるとMLSSハードゼロに切り替わる。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
3 | MLSSハードゼロ | 上段MLSS mV、モード2が表示される。 | ○ | mV値は生値が表示される
|  | CALキー1秒以上長押しでMLSSハードゼロ調整する。 | ○
|  | MLSSハードゼロ調整係数は電源OFFでも記憶されている。 | ○
|  | 背面SW測定→校正に切り替えるとMLSSゼロ校正に切り替わる。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
4 | MLSSゼロ校正 | 上段MLSS mg/L、モード3が表示される。 | ○
|  | CALキー1秒以上長押しでMLSSゼロ校正する。 | ○
|  | MLSSゼロ校正係数は電源OFFでも記憶されている。 | ○
|  | 背面SW測定→校正に切り替えるとMLSS器差調整に切り替わる。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○
4 | MLSS器差調整 | 上段MLSS mg/L、下段設定値x10、モード4が表示される。 | ○
|  | UPキーで設定値が＋1（x10mg/L）される。 | ○
|  | UPキー1秒以上長押しで設定値が＋10（x10mg/L）される。 | ○
|  | DOWNキーで設定値が－1（x10mg/L）される。 | ○
|  | DOWNキー1秒以上長押しで設定値が－10（x10mg/L）される。 | ○
|  | CALキー1秒以上長押しでMLSS器差調整する。 | ○
|  | MLSS器差調整係数は電源OFFでも記憶されている。 | ○
|  | 背面SW測定→校正に切り替えると水深調整に切り替わる。 | ○
|  | その他操作表示の妥当性確認（意図しない動作は無いか） | ○