## 評価試験結果
IM CPU変更 試作検証、妥当性評価試験結果
| 業務番号 |  | 36-15 |  |  |  | 計画書作成日： | 2024-08-26
[7 empty] | 計画書作成者： | 本体設計部 柵木慎一郎
[7 empty] | 評価結果作成日： | 2024-09-30
[7 empty] | 評価結果更新日： | 2024-10-29
[7 empty] | 評価結果作成者： | 本体設計部 柵木慎一郎
1.入力・目的
IM CPU変更設計検証計画表、および各評価用紙・チェックシートにしたがってIM-100P設計検証器を評価し、初回生産前生産を実施可能か判断する。
試験対象機器 IM-100P設計検証器(試作基板組み付け品) 3台 IM-100Pプログラム評価用試作器 1台 ※IM-50P,80Pは上記設計検証器のプログラムを上書きし、プログラム評価結果DRで別途動作確認する。
2.結論
プログラム評価と合わせてすべての動作確認、検査結果に合格し動作不良やバグは発見されなかったため、このまま初回生産前生産実施可能と判断した。
3.試験結果詳細
| № | 試験項目 （仕様書項目No.） |  | 試験方法（確認内容） | 製品規格 検査基準 合否基準 | 結果
[6 empty] | データ |  |  | 合否
製品検査・試験規格 該当項目番号
| 1 | 動作確認 【入力】 別紙・IM-100Pプログラム仕様書からの評価結果 【目的】 現行IM-100Pと完全に同一の動作であること、バグ無きことを確認する |  | 別紙・IM-100Pプログラム仕様書からの評価結果に従い、プログラムの全機能、計算式が現行プログラムと同一であることを評価する ■サンプル ・IM-100Pプログラム評価用試作器 1台 ■使用設備 別紙・IM-100Pプログラム仕様書からの評価結果を参照 | 別紙・IM-100Pプログラム仕様書からの評価結果の全項目に合格、または処置決定すること | 別紙・プログラム仕様書からの評価結果の全項目を評価し、9/30時点で社内調整モード判定、測定／校正SWの左右が逆という2つのバグ修正した。その他A/DC初期化カウントダウン以外はすべて現行IM-100Pと同じ動作になる事を確認、OKとした。 プログラムVer.は最終的に3.00で全機種統一することにしプログラム修正した。2024/10/29 柵木 |  |  | OK
| 2 | 動作確認 【入力】 IM-100P基板調整、動作確認チェックシート (IM100PSS-0119) No.A～L 【目的】 現行品同様、製品の組み付けチェックに合格することを確認する。 |  | IM-100P基板調整、動作確認チェックシート(IM100PSS-0119)の項目No.A～Lを行う ■サンプル ・IM-100P設計検証器：3台 ■使用設備 IM-100P基板調整、動作確認チェックシート(IM100PSS-0119)を参照 | IM-100P基板調整、動作確認チェックシート(IM100PSS-0119)の項目No.A～Lに合格すること | 別紙チェックシートの通り、3台とも全項目合格しOKとした。詳細は「IM-100P計器組み付けチェック結果.pdf」を参照。 |  |  | OK
| 3 | 出荷検査1、全品検査 【入力】 IMシリーズ 入庫前検査チェックシートV13 (検査-3208-13) 【目的】 現行品同様、すべての出荷検査に合格することを確認する。 |  | IMシリーズ 入庫前検査チェックシートV13(検査-3208-13)の全項目を行う ■サンプル ・IM-100P設計検証器：3台 ■使用設備 IMシリーズ 入庫前検査チェックシートV13(検査-3208-13)、およびIM-50P,80P,100P検査作業基準を参照 | IMシリーズ 入庫前検査チェックシートV13(検査-3208-13)の全項目が合格すること | 別紙の通り、3台とも全項目合格しOKとした。詳細は「IM-100P_CPU基板変更入庫前241017.pdf」を参照。 別件でプログラムVer.について旧プローブ修理用と現行で異なる打ち上げがあり、関係者とすり合わせ新基板はすべてVer.3.00で統一することとした。 |  |  | OK
| 4 | 出荷検査2、抜き取り検査 【入力】 抜き取り検査チェックシート 検査－3308-11 (IMシリーズ) 【目的】 現行品同様、すべての抜取検査に合格することを確認する。 |  | 抜き取り検査チェックシート 検査－3308-11 (IMシリーズ)の全項目を行う ■サンプル ・IM-100P設計検証器：3台 ■使用設備 ・IM-100P設計検証器：3台、およびIM-50P,80P,100P検査作業基準を参照 | 抜き取り検査チェックシート 検査－3308-11 (IMシリーズ)の全項目が合格すること | 別紙の通り、3台とも全項目合格しOKとした。詳細は「IM-100P_CPU基板変更入庫前抜き取り_241021.pdf」を参照。 |  |  | OK
| 5 | 妥当性評価・静電気の影響確認 【入力】 過去のIMプローブ評価結果 【目的】 プローブ側で行った静電気対策が機能していることを確認する。 |  | ポリバケツに水を張りプローブを入れ、バケツに静電気を起こして測定し、指示値や動作を確認する。 ■サンプル ・IM-100P設計検証器：1台 ■使用設備 過去の評価レポートを参照 | 指示値の変動なきこと フリーズ無きこと | バケツへの静電気は①プラスチック板を摩擦して近づける、②静電気試験器接触・4kV・0.05s・10回x3セットを実施し、いずれも表示値1x10mg/L、0.11mから変動、フリーズなくOKと判断した。 |  |  | OK
5
6

## 基板調整
IM-50P・IM-80P基板調整、動作確認チェックシートに沿った調整結果
項目 No. | 検査項目名 |  | 合否基準 | 試作② |  | 試作③ |  | 備考
|  |  |  | 結果 | 合否 | 結果 | 合否
1 | MLSS用LED電圧 (mV AC) |  | 615.5～616.5mV （調整1回目のみ) | 616 | OK | 616.1 | OK | 1回目： 試作2台とも温度特性NG。 項目No.1を出力調整表に従って調整し、項目No.2以降を再確認する(※)
2 | MLSS出力調整 (mV DC) | 20℃ | 1840～1860mV | 1849.5 | OK | 1848.9 | OK
3 | MLSS温度特性 (mV DC) | 5℃ |  | 1704.6 |  | 1806.8
|  | 35℃ |  | 1858.5 |  | 1849.2
|  | 誤差 (35℃-5℃) | ±7mV以内 | +153.9 | NG (再調整) | +42.4 | NG (再調整)
1 | MLSS用LED電圧 (mV AC) |  |  | 628 |  | 624 |  | 2回目： 試作②の温度特性NG、 試作③はOK。 試作②のみ、項目No.1を出力調整表に従って調整し、項目No.2以降を再確認する(※)
2 | MLSS出力調整 (mV DC) | 20℃ | 1840～1860mV | 1847.8 | OK | 1851.6 | OK
3 | MLSS温度特性 調整(mV DC) | 5℃ |  | 1801.7 |  | 1828.3
|  | 35℃ |  | 1833.3 |  | 1834.3
|  | 誤差 (35℃-5℃) | ±7mV以内 | +31.6 | NG (再調整) | +6.0 | OK
1 | MLSS用LED電圧 (mV AC) |  |  | 634 |  |  |  | 3回目： 試作②の温度特性OK。 項目No.4に進む
2 | MLSS出力調整 (mV DC) | 20℃ | 1840～1860mV | 1849.6 | OK
3 | MLSS温度特性 調整(mV DC) | 5℃ |  | 1816.6
|  | 35℃ |  | 1815.7
|  | 誤差 (35℃-5℃) | ±7mV以内 | -0.9 | OK
4 | MLSS用LED電流 (mV AC) |  | 0.9～1.9mV 1.44～3.04mV AC | 1.96 | OK | 1.59 | OK
5 | 消費電流確認(センサー単品) (mA) |  | 2.15～5.15mA 2.69～6.29mA | 3.51 | OK | 3.1 | OK
※： No.3のMLSS温度特性調整で、誤差が合格範囲に収まるまで調整を繰り返す。

## 動作確認
IM-50P・IM-80P基板調整、動作確認チェックシートに沿った調整結果
項目 No. | 検査項目名 | 合否基準 | 試作② |  | 試作③
|  |  | 結果 | 合否 | 結果 | 合否
D | A/D入力の確認 (MLSS空気中出力) | 1600～1800mV | 1656 | OK | 1644 | OK
G | 遮光ゼロ校正 | 0表示する事 | 0 | OK | 0 | OK
H | 純水ゼロ校正 | 0表示する事 | 0 | OK | 0 | OK
I | 振動によるふらつき確認 | 表示のカケ、 値のふらつきない事 | なし | OK | なし | OK

## 出荷検査
IM-50P出荷検査チェックシートに沿った検査結果
項目 No. | 検査項目名 |  | 合否基準 | 基準器 指示値 (mg/L) | 試作② |  |  | 試作③
[5 empty] | MLSS値 (mg/L) | 基準器 との差 | 合否 | MLSS値 (mg/L) | 基準器 との差 | 合否
1 | MLSS 直線性試験 | スパン校正： ※器差調整後、基準器モード2の指示値と比較する | ±60mg/L | 9510 | 9520 | 10 | OK | 9510 | 0 | OK
2 |  | 2400mg/L付近 | ±60mg/L | 2370 | 2360 | -10 | OK | 2330 | -40 | OK
3 |  | 1200mg/L付近 | ±60mg/L | 1160 | 1160 | 0 | OK | 1160 | 0 | OK

## 抜き取り検査
IM-50P抜き取り検査チェックシート 項目No.1 に沿った検査結果
検査項目名 | 検査手順 | 合否基準 |  | 試作② |  | 試作③
静電気試験 | プローブ部に1～4KVを接触放電し、値のふらつき、フリーズ無き事を確認する | ふらつき、フリーズ無き事。 発生しても電源再起動で復帰する事 | 1KV | なし |  | なし
|  |  | 2KV | なし |  | なし
|  |  | 3KV | なし |  | なし
|  |  | 4KV | なし |  | なし
|  |  | 合否 | OK |  | OK
IM-50P抜き取り検査チェックシート 項目No.2 に沿った検査結果
検査項目名 | 検査手順 | 合否基準 |  | 試作② |  | 試作③
|  |  |  | 0mg/L | 9600mg/L | 0mg/L | 9600mg/L
MLSS繰り返し性 試験 | 純水←→9600mg/L基準液の測定を3回繰り返す | 3回の平均－最大値が±200mg/L ±95mg/L (指示値の±1%)以内 | 1回目 | 0 | 9520 | 0 | 9510
|  |  | 2回目 | 0 | 9510 | 0 | 9520
|  |  | 3回目 | 0 | 9510 | 0 | 9520
|  |  | 平均 | 0 | 9513.3333 | 0 | 9516.6667
|  |  | 誤差 | 0 | -7 | 0 | 7
|  |  | 合否 | OK | OK | OK | OK
IM-50P抜き取り検査チェックシート 項目No.3 に沿った検査結果
検査項目名 | 検査手順 | 合否基準 |  | 試作② |  | 試作③
ゼロドリフト試験 | 大気中の指示値の変動を確認する | 1分後と30分後の差が±100mg/L以内 | 1分後 | 820 |  | 980
|  |  | 30分後 | 820 |  | 980
|  |  | 誤差 | 0 |  | 0
|  |  | 合否 | OK |  | OK
IM-50P抜き取り検査チェックシート 項目No.4 に沿った検査結果
検査項目名 | 検査手順 | 合否基準 |  | 試作② |  | 試作③
スパンドリフト試験 | ビニールなどで9600mg/L付近になるように調整し、変動を確認する | 1分後と30分後の差が±190mg/L(1分後の±2%)以内 | 1分後 | 9660 |  | 9650
|  |  | 30分後 | 9670 |  | 9700
|  |  | 誤差 | -10 |  | -50
|  |  | 合否 | OK |  | OK
IM-50P抜き取り検査チェックシート 項目No.5 に沿った検査結果
検査項目名 | 検査手順 | 合否基準 |  | 試作② |  | 試作③
|  |  |  | 指示値 | 合否 | 指示値 | 合否
電源変動による 安定性 | ビニールなどで9600mg/L付近になるように調整し、電源変動に対する指示値の変動を確認する | 4.5V時と各電圧時の指示値の差が±10mg/L以内 | 4.5V(基準) | 9690 |  | 9820
|  |  | 4.0V | 9690 | OK | 9820 | OK
|  |  | 5.0V | 9680 | OK | 9820 | OK

## 合否基準変更
項目No. | 項目名 | 合否基準
|  | 現行 | 変更後
1 | MLSS用LED電圧調整 | 615.5～616.5(mV AC) ※狙い値 | 623.5～624.5(mV AC) ※狙い値
4 | MLSS用LED電流確認 | 0.90～1.90(mV AC) | 1.44～3.04(mV AC)
5 | 消費電流確認(センサー単品) | 2.15～5.15(mA) | 2.69～6.29(mA)