## IM-110T評価試験計画表
IM-110T 評価試験計画表
修正日：
| 業務番号 |  | 33-19 |  |  |  | 作成日：2026/6/22
作成者：本体設計部 柵木慎一郎
評価記録：
1.入力・目的 | [6 empty] | 評価者：
IM-110P成形プローブに対し製品設計仕様書、IM-100P製品規格、製品検査試験規格を入力として、試験方法、合否基準を決定し評価試験内容を決定する。
2.試験結果
①．測定条件、評価条件
DR審査下評価試験計画表に対し、下記の測定条件、評価条件の変更が必要になり、下記の条件で評価を実施。
・標準液は、20℃恒温槽で1h以上撹拌したものを使用する ・MLSS、SS計算方法を3/13の方法(下記)で計算し評価する。 ・MLSS、SSの検量線式を「黒、白ともに試作ｾﾝｻｰT4-01で式を作成」にする ・MLSS、SS(白)の検量線式は、4次式で作成する（現行IM計準拠）（※黒は1次式） ・MLSS、SS 白溶液の理論値を「基準器(モード5)の値」とする ・MLSS、SS 黒溶液の理論値を「基準器(モード1)の値」とする(5/7) ・MLSS、SSの温度特性は、下記条件で計算し評価する。 ・各温度用8,000mg/L溶液を20℃に戻した時のIM基準器の指示値が正しいとして、黒8,000mg/L液測定結果の各誤差を基準器との誤差に変更 ・MLSS、SSともに、20℃0mg/L液でゼロ校正の条件で計算。 (ｽﾊﾟﾝは、直線性の係数を使用して計算する) ・透視度は下記条件で計算、評価する。 ・ホルマジン溶液を希釈した液を使用し、評価する('26/5/14) ・オプティクス透視度計の指示値を基準とする('26/5/14) ・
②．試験結果
| № | 試験項目 （仕様書項目No.） |  | 試験方法（確認内容） | 製品規格 検査基準 合否基準 | 結果
[6 empty] | データ |  | 合否
製品検査・試験規格 該当項目番号
| 1 | 直線性、繰り返し性の評価① MLSS 【入力】 製品設計仕様書No.47,48 【目的】 基準器と同等の直線性、誤差であることを確認する。 また、機器の違いで直線性が変わらない事を確認する |  | ①．黒色溶液 黒絵の具溶液を測定し、基準器ﾓｰﾄﾞ1指示値との誤差を評価する。 ・IM-100P基準器(ﾓｰﾄﾞ1）を基準として、黒絵の具を溶かし20000mg/Lを作成し、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 500、1000, 2000、4000, 8000、10000, 20000(mg/L) ・黒絵の具8000mg/L溶液（20℃1h以上撹拌）測定時の吸光度で基準器と器差調整し、他の濃度のMLSS値を計算 ・ﾓｰﾄﾞ1検量線式で各濃度のMLSS値を計算し、評価する | 合否基準： 0～9,990mg/L 検査基準：±60mg/L 製品規格：±120mg/L 10,000～20,000mg/L 検査基準：±100mg/L 製品規格：±200mg/L | 0～10,000mg/L範囲の濃度では、基準器指示値との誤差は検査基準を満たせた。 20,000mg/Lは検査基準はNG、製品規格で満たせる結果となったが、下記の理由から参考値とし製品規格を適用しない。 ①．IM-100Pテスト器(新LED)の測定結果（基準器指示値との誤差：+300mg/L）と比較し、誤差は±200mg/L(±1%)以内とちいさく、現行品より性能は向上していること ②．MLSSの10,000mg/L以上は仮の基準であること ③．IM-100P基準器の20,000mg/Lの指示値の精度は不明であること ④．現行製品でも、スパン校正は8,000mg/Lで行い、10,000mg/L以上の確認は行っていないこと |  | 否 ↓ 合
|  |  |  | ②．白色溶液2 (白絵の具溶液) 白絵の具溶液を測定し、基準器ﾓｰﾄﾞ5指示値との誤差を評価する。 ・IM-100P基準器(ﾓｰﾄﾞ5）を基準として、白絵の具を溶かし20000mg/Lを作成（20℃1h以上撹拌）し、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 500、1000, 2000、4000, 8000、10000, 20000(mg/L) ・ﾓｰﾄﾞ5検量線式で各濃度のMLSS値を計算し、評価する | 合否基準： 0～9,990mg/L 検査基準：±60mg/L 製品規格：±120mg/L 10,000～20,000mg/L 検査基準：±100mg/L 製品規格：±200mg/L | 0～8,000mg/L範囲の濃度では、基準器指示値との誤差は検査基準を満たせた。 T4-03改が高濃度で検査基準(±100mg/L, ±60mg/l)を外れ製品規格（±200mg/L. ±120mg/L）で合格する結果となったが、白色溶液については、実使用範囲の5,000mg/L以下で検査基準を満たせているため、OKと判断する。 5,000mg/L以上(実使用範囲外)は下記の理由から参考値とし製品規格を適用しない。 ①．通常3,000mg/L以下での測定が多く、高濃度の測定が少ないこと ②．IM-100Pテスト器(新LED)の測定結果（990mg/L以上の濃度で-100mg/L以上の誤差）と比較し、成型プローブの誤差は、8,000mg/Lまでは±60mg/Lで測定可能で、現行品より性能は向上していること ③．現行製品では、製品検査で白色溶液の検査は行っておらず、黒色溶液ベースの製品規格、検査基準になっていること |  | 否 ↓ 合
|  |  |  | ③．繰り返し性 水道水0mg/Lと黒絵具4000mg/L,8000mg/L付近を順番に3回測定し、合否基準を満たしていることを確認する。 | 合否基準： 検査基準：指示値の±1%以内 ※5000mg/L未満は±50mg/L 製品規格：指示値の±2%以内 ※5,000mg/L未満は±100mg/L |  |  | 合
|  | 製品検査・試験規格No.7,9,25 |  | サンプル数： ・試作センサー： 3台 使用機器： ・A2-200 データロガー ・試作アンプ基板 ・IM-100基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 ・白絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT29
| 2 | 直線性、繰り返し性の評価② SS 【入力】 製品設計仕様書No.47,48 【目的】 基準器と同等の直線性、誤差であることを確認する。 また、機器の違いで直線性が変わらない事を確認する |  | ①．黒色溶液 黒絵の具溶液を測定し、基準器ﾓｰﾄﾞ1指示値との誤差を評価する。 ・IM-100P基準器(ﾓｰﾄﾞ1）を基準として、黒絵の具を溶かし1,000mg/Lを作成し、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0,、125, 250、500,1000(mg/L) | 合否基準： ①0～99mg/L 検査基準：±5mg/L 製品規格：±10mg/L ②100～999mg/L 検査基準：表示値±5% 製品規格：表示値±10% | ・SS黒色溶液の測定結果について、IM-100P基準器の測定結果90mg/Lに対して、検査基準（±5mg/L以内）を外れる誤差（Max10mg/L）が発生しているが、下記の理由より現段階では成形プローブの測定値が正しいと判断しOKとする。 ↑最終的には、成形プローブでSSの基準器を用意しその値との比較を行うようにする。（金型修正を行った最終形状のもので用意する） ①基準器（IM-100P）の分解能は10mg/Lであることから、最大10mg/L程度（1カウント）の誤差が発生する可能性があること ②基準器200mg/Lの測定では、成形プローブでも200mg/Lで誤差±0mg/Lで測定できていること、また、200mg/Lの溶液を2倍希釈した場合、理論値100mg/Lとなるが、真値が100mg/Lとした場合の測定誤差は、最大で-2mg/Lで検査基準を満たしていること ③成形プローブ3本の測定結果について、Max-Minの誤差は±2mg/Lでバラツキなく測定できていること |  | 否 ↓ 合
|  |  |  | ②.白絵の具溶液 白絵の具溶液を測定し、基準器ﾓｰﾄﾞ5指示値との誤差を評価する。 ・IM-100P基準器(ﾓｰﾄﾞ5）を基準として、白絵の具を溶かし1,000mg/Lを作成し、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0,、125, 250、500,1000(mg/L) | 合否基準： ①0～99mg/L 検査基準：±5mg/L 製品規格：±10mg/L ②100～999mg/L 検査基準：表示値±5% 製品規格：表示値±10% | 成型プローブ1の100mg/L以下で検査基準(±5mg/L)を満たせない。また、他の2本についても検査基準ギリギリでの合格となっており、今後外れる可能性がある。 ※製品規格（±10mg/L）はみたしている。 ・上記SS黒溶液と同様に、検査基準がIM-100Pの基準器の1カウント分（±10mg/L）以下、又は、それに近い値での誤差であること、成形プローブ内での最大誤差は、検査基準の半分以下であることから、現段階では成形プローブの測定値が正しいと判断しOKとする。基準器の対応も上記の通りとする。 |  | 否
|  |  |  | ③．繰り返し性 水道水0mg/L、黒絵具溶液125mg/L,1,000mg/L付近を順番に3回測定し、合否基準を満たしていることを確認する。 | 合否基準： ±2%FSより （暫定基準） 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L |  |  | 合
|  | 製品検査・試験規格No.7,9,25 |  | サンプル数： ・試作センサー： 3台 使用機器： ・A2-200 データロガー ・試作アンプ基板 ・IM-100基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 ・白絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT29
| 3 | 直線性、繰り返し性の評価③ 透視度 【入力】 製品設計仕様書No.47,48 【目的】 基準器と同等の直線性、誤差であることを確認する。 また、機器の違いで直線性が変わらない事を確認する |  | ①．黒絵具ホルマジン溶液 20℃のホルマジン溶液の各濃度の標準液を透視度計で測定する。 測定した標準液を測定し理論値との誤差を確認する。 | 合否基準： ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm | 製品規格を外れている 「透視度の絶対値は設定できないことから、直線性の基準は定めない」とする。 社内基準としては、基準器を用意し、その測定結果との誤差から許容範囲を設定する。
|  |  |  | ②．黒色溶液 黒絵の具溶液を溶かし、ガラス透視度計で2cm相当になるよう調整する。 上記溶液を ・基準器アンプ出力が213mV(ﾓｰﾄﾞ1の20000mg/L相当の出力)になる様に、黒絵の具を溶かした液を20000mg/Lとし、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 20, 150, 300, 600, 1000(mg/L) ・ﾓｰﾄﾞ1検量線式でSS値を計算し、評価する ・上記①ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液の直線性の器差係数で各濃度のSS値を計算する | 合否基準： ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm
|  |  |  | ③．白色溶液 白絵の具溶液を測定し、基準器MLSS値との誤差を評価する。 ・基準器アンプ出力が213mV(ﾓｰﾄﾞ1の20000mg/L相当の出力)になる様に、黒絵の具を溶かした液を20000mg/Lとし、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 20, 150, 300, 600, 1000(mg/L) ・ﾓｰﾄﾞ1検量線式でSS値を計算し、評価する ・上記①ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液の直線性の器差係数で各濃度のSS値を計算する | 合否基準： ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm
|  |  |  | ②, 繰り返し性 20℃の黒絵具溶液2,50,100cm付近を順番に3回測定し、合否基準を満たしていることを確認する。 | 合否基準： ±5%FS ※オプティクスTP-M100繰り返し精度：±5%FS （暫定基準） ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm
|  | 製品検査・試験規格No.7,9,25 |  | サンプル数： ・試作センサー： 3台 使用機器： ・A2-200 データロガー ・試作アンプ基板 ・IM-100基準器 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28
| 4 | 直線性、繰り返し性の評価④ 水深 【入力】 製品設計仕様書No.47,48 【目的】 基準器と同等の直線性、誤差であることを確認する。 また、機器の違いで直線性が変わらない事を確認する |  | ①．直線性 A1圧力計を基準に圧力で測定する。 基準器と測定値との誤差を確認する。 | 合否基準： 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m | 成型ﾌﾟﾛｰﾌﾞで測定した水深の基準圧力計(A2-183)で算出した水深指示値に対する誤差は、全て基準±0.01mm以内となり、検査基準(±0.02m)の1/2以内で問題無し。 IM基準器は直線性がずれていた(※)ため、現行IM計の能力としてゼロ、スパン校正した場合の計算値を記録。 成型プローブの直線性は現行IM計と同等の誤差のため、問題無しと判断する。 (※ 例：6.0m圧力時、6.28mを表示 ) |  | 合
|  |  |  | ②．黒色溶液 黒絵の具溶液を溶かし、ガラス透視度計で2cm相当になるよう調整する。 上記溶液を ・基準器アンプ出力が213mV(ﾓｰﾄﾞ1の20000mg/L相当の出力)になる様に、黒絵の具を溶かした液を20000mg/Lとし、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 20, 150, 300, 600, 1000(mg/L) ・ﾓｰﾄﾞ1検量線式でSS値を計算し、評価する ・上記①ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液の直線性の器差係数で各濃度のSS値を計算する | 合否基準： ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm
|  |  |  | ③．白色溶液 白絵の具溶液を測定し、基準器MLSS値との誤差を評価する。 ・基準器アンプ出力が213mV(ﾓｰﾄﾞ1の20000mg/L相当の出力)になる様に、黒絵の具を溶かした液を20000mg/Lとし、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 20, 150, 300, 600, 1000(mg/L) ・ﾓｰﾄﾞ1検量線式でSS値を計算し、評価する ・上記①ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液の直線性の器差係数で各濃度のSS値を計算する | 合否基準： ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm
|  |  |  | ②, 繰り返し性 基準圧力計で0，6mを3回測定し、合否基準を満たしていることを確認する。 | 合否基準： 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m | 成型ﾌﾟﾛｰﾌﾞの水深繰返し性の誤差は最大で±0．01mであり、検査基準(±0.02m)の1/2以内で問題無し。 |  | 合
|  | 製品検査・試験規格No.7,9,25 |  | サンプル数： ・試作センサー： 3台 使用機器： ・A2-200 データロガー ・A2-183 圧力計 ・試作アンプ基板 ・IM-100基準器
| 5 | 温度特性 【入力】 製品設計仕様書№55 製品規格一覧表№3/3 IM-100P 【目的】 IM成型プローブの温度特性によるバラつき具合と補正方法の検討と効果の確認 |  | MLSS/SS/透視度 ①測定する標準液が入ったビーカーを5,20,35℃の恒温水槽に浸漬し、スターラーで1h以上撹拌する。 ※蒸発により濃度が変わらないよう、サランラップなどで蓋をしておく ②測定する水槽にプローブを20分以上浸漬し、プローブ温度を安定させる。 ③各温度、各濃度の標準液を測定する。 ※透視度については、成型プローブで測定後、ガラス透視度計で測定する。 ⓸20℃の測定値と5，35℃の測定値の誤差を確認する。 水深 ①プローブを20℃恒温槽にて1h以上安定させる。 ②ガスボンベにて0m,6m相当の圧力を加え、表示値を確認する。 ③恒温槽の温度を5℃、35℃に変化させ、①、②を繰り返す。 使用機器： ・IM成型プローブ ・恒温水槽（5℃、20℃、35℃） ・恒温槽 ・基準温度計 ・IM-100P基準器 ・ガラス透視度計 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 | 【MLSS、SS、透視度】 20℃の測定値と、5℃、35℃の測定値の誤差が 各溶液を20℃に戻したときの濃度との誤差が、基準器と同等程度であること。 目標値±＊＊%以内 暫定値 【MLSS】 検査基準：指示値±2% 製品規格：指示値±4% 【SS】 検査基準：±20mg/L 製品規格：±40mg/L 【透視度】 2.0～49.9cm 検査基準：±2.5cm 製品規格：±5.0cm 50～100cm 検査基準：±5.0cm 製品規格：±10.0cm 【水深】 20℃の測定値と、15℃、35℃の測定値の誤差 検査基準：±0.1m 製品規格：±0.2m | ・MLSS： 0mg/L液については、20℃指示値が0mg/Lのため、合否基準の判定が出来ないが、温度特性は基準器と同等以上のため、問題ないと判断する。 8,000mg/L液については、7,950mg/Lの2%（±159mg/L）に全て収まり、温度特性に問題無しと判断する。 |  | 否
・SS： 0mg/L液、1,000mg/L液ともに、検査基準(±20mg/L)を満たせたため、温度特性に問題無しと判断する。
・製品規格（20℃指示値±10cm、±5.0cm)を満たせなかった。 透視度：100cmに近づくほど誤差が大きくなる傾向が見られた
サンプル1の液入れやり直しやセンサーなどの部品を交換しながら確認した結果、ダイヤフラム部の交換で、温度特性は検査基準内に収まった。 主観だが、NGのダイヤフラム膜は他より固い気がするため、低温で液の温度収縮を膜のたるみで吸収できず、負圧になった可能性が考えられる
製品検査・試験規格No.8,17
| 6 | ゼロ/スパンドリフト 【入力】 製品規格一覧表№3/3 IM-100P/ゼロスパンドリフト 【目的】 測定中に指示値がズレないことをゼロ付近、ｽﾊﾟﾝ付近の2点で確認する。 |  | ①プローブを20℃恒温水槽に20分以上浸漬する。 ②各標準液にプローブを浸漬し5分後の値と30分後の値の誤差を確認する。 ※水深については、温度一定間極化で圧力計を基準に確認を行う。 使用機器： ・IM成型プローブ ・恒温水槽（20℃） ・基準温度計 ・IM-100P基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） ・ガラス透視度計 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 | ゼロドリフト 【MLSS】 検査基準：±100mg/L 製品規格：±200mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】（暫定） 2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm 50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm 【水深】 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m スパンドリフト 【MLSS】 検査基準：指示値±2% 製品規格：指示値±4% 【SS】 検査基準：±20mg/L 製品規格：±40mg/L 【透視度】 2.0～49.9cm 検査基準：±2.5cm 製品規格：±5.0cm 50～100cm 検査基準：±5.0cm 製品規格：±10.0cm 【水深】 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m ※長時間の測定は、スパン側で溶液濃度が変化するため、変化の表れにくいため、5－30minで確認を行う。 | MLSS： ・MLSSのｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄは最大で1mg/Lであり、検査基準(±100mg/L)を満たした ・MLSSのｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄは最大で-4mg/Lであり、検査基準(7,870mg/Lの±2% = ±157mg/L)を満たした |  | MLSS SS 合
SS： ・SSのｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄでは最大で1mg/Lであり、検査基準(±10mg/L)を満たした ・SSのｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄは最大で-2mg/Lであり、検査基準(±20mg/L)を満たした
透視度： 全て検査基準を満たした
製品検査・試験規格No.10,11,12,13
水深； ドリフトの最大は-0.02mで、どのサンプルも検査基準(±0.02m)以内に収まり、OKと判断する。
| 7 | 外乱光の影響 【入力】 製品要求仕様書/校正方法 製品設計仕様書№55 【目的】 IM成型プローブの太陽などの外乱光に対しての影響度の確認 |  | MLSS/SS/透視度 ①遮光瓶、透明ビーカーに純水を入れ、プローブと一緒に外気温で3時間以上安定させる。 ②遮光瓶で指示値を確認する ③透明ビーカーで日光に対して、スリットが平行になるような状態で指示値を確認する。 ⓸（②、③）の差から外乱光の影響を確認する。 使用機器： ・IM成型プローブ ・IM-100P基準器 | 【MLSS、SS、透視度】 遮光瓶と、透明ビーカーの水道水の出力が下記基準を満たしていること 目標値±＊＊%以内 暫定基準 【MLSS】 検査基準：±50mg/L 製品規格：±100mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm ※透視度は、水道水の基準がないため、100cm付近での影響度を確認する
製品検査・試験規格No.8,17
| 8 | 耐水圧性能 【入力】 製品要求仕様書/防水性 製品設計仕様書/№62/防水性 |  | MLSS/SS/透視度 ①20℃水道水でゼロ校正を行う。 ②プローブ先端部を水に沈めた状態で0.1MPaの圧力を加え、30分以上放置する。 ③常圧に戻し、再度ゼロ水を測定する。 ④圧力試験前後でのゼロ点のズレについて確認する。 ※万が一防水性確保できず水が入った場合、指示値がズレると考えた。 使用機器： ・IM成型プローブ ・IM-100P基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） ・圧力センサー | 【MLSS】 検査基準：±100mg/L 製品規格：±200mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】（暫定） 2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm 50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm 【水深】 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m
製品検査・試験規格No.26，27，28
| 9 | 振動の影響 【入力】 製品要求仕様書/校正方法 製品設計仕様書№60,63 【目的】 輸送時の振動などに対しての影響度の確認 |  | MLSS/SS/透視度 ①5年相当の振動試験を与える。 （社内振動試験機27日相当） ②MLSS,SSについてはゼロ出力、透視度については、100cm付近の出力を確認する。 ③振動試験前後での誤差が基準範囲内であることを確認する。 営業（石川さん）情報： 移動時間2.5h/日 車の振動（加速度実効値）：5.8m/s2 社内振動試験器の加速度実効値27m/s2で計算（車の4.7倍） 2.5h×20回/月×12ヶ月×5年 ＝3000h 社内振動試験で4.7倍加速とすると、27日相当 使用機器： ・IM成型プローブ ・IM-100P基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） | 【MLSS、SS、透視度】 遮光瓶と、透明ビーカーの水道水の出力が下記基準を満たしていること 目標値±＊＊%以内 暫定基準 【MLSS】 検査基準：±50mg/L 製品規格：±100mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm ※透視度は、水道水の基準がないため、100cm付近での影響度を確認する
製品検査・試験規格No.31,32
| 10 | 耐薬品性能 【入力】 製品要求仕様書/64
| 11 | 重量 【入力】 製品要求仕様書/60
| 12 | ヒートサイクル試験 【入力】 製品設計仕様書 №55,56、63、165 【目的】 夏場の車中保管をされても、製品保証期間（5年）以上は破損せず使用できることを確認する。 |  | ①上記試験完了したプローブに対して、7年相当のヒートサイクルを加える。※5－60℃×34回を1年相当として計算 ②ヒートサイクル試験前後での直線性試験の結果を比較する。 MLSS：0,2000,8000mg/L付近 SS：0,1000mg/L付近 透視度：2,100cm付近 水深：0,6m ■使用機器 ・IM成形プローブ ・恒温水槽（20℃） ・基準温度計 ・IM-100P基準器 ・ガラス透視度計 ・ヒートサイクル試験装置 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 | ヒートサイクル試験後も直線性の製品規格を満たしていること。
製品検査試験規格 №41
| 13 | 落下試験 【入力】 製品設計仕様書 №61 【目的】 万が一製品を手元から落下させても、破損しないことを確認する。 ※想定として、センサ保証期間（5年）の間、2回/年程度落下させたものとして確認する。 |  | ①ヒートサイクル試験終了後、プローブを2mの高さから10回落下させる。 ②落下前後での直線性試験の結果を比較する。 ②ヒートサイクル試験前後での直線性試験の結果を比較する。 MLSS：0,2000,8000mg/L付近 SS：0,1000mg/L付近 透視度：2,100cm付近 水深：0,6m ■使用機器 ・IM成形プローブ ・恒温水槽（20℃） ・基準温度計 ・IM-100P基準器 ・ガラス透視度計 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 | 落下試験後も直線性の製品規格を満たしていること。
製品検査試験規格 №30
| 14 | 本体製造原価確認 【入力】 製品設計仕様書 No.157 本体製造原価 【目的】 製造原価、原価倍率を確認し、売値の妥当性を確認する。 |  | 製造原価、原価倍率を算出する。 | 原価倍率：5倍以上 原価目標：¥25,090（センサー部含む）
-
| 15 | イニシャルコスト確認 【入力】 製品設計仕様書 No.158 イニシャルコスト 【目的】 設計イニシャルコストを算出する。 |  | 設計費集計表で算出する。 | センサ部金型費：500万以内 人件費：＊＊＊万以内
-
| 16 | 採算性確認 【入力】 製品設計仕様書 No.160 採算性 【目的】 本体製造原価と売値、およびイニシャルコストから製品の採算性を確認する。 |  | 本体製造原価、売値、設計イニシャルコスト、販売目標から採算性について算出、確認する。
-
MLSSの10,000mg/L以上は、設計仕様では「現状未定のため仮で10,000mg/L未満と同じ」としているが、表示分解能は100mg/L単位で±60mg/Lでは判定できないため、100mg/L(60mg/Lを切り上げ)＋100mg/L(表示1カウント)の「±200mg/L」を合否基準とした。
「白絵の具溶液の検量線式はIM-100Pモード5式に近似」と想定して評価方法を検討した。
温度特性の水深以外の基準は明確な基準がないため、暫定的に、スパンドリフトの基準を参考に設定。
外乱光の影響についてはその影響が繰り返し性の基準範囲内であれば問題ないとかんがえ、繰り返し性試験の基準を暫定値として設定。
振動の影響についてはその影響が繰り返し性の基準範囲内であれば問題ないとかんがえ、繰り返し性試験の基準を暫定値として設定。
試験を省略
同じ作業環境で使用され、同じ材質を使用しているID-160Tで不具合発生していないことから問題なしと判断。
プローブモールド後確認を行うため現段階では未実施。
一番大きな誤差は-6mg/Lで、検査基準(1%以内、又は±50mg/L)を満たせている。
一番大きな誤差で+3mg/Lのため、検査基準(1%以内、又は±50mg/L)を満たせ，問題無しと考える。
全て検査基準に収まった
2026/5/18 神谷
白の補正式は、目視では、概ね直線に見えるが実際には100～500mg/L付近で下側にたわむような曲線になっている。このため、スパン校正を1,000mg/L、500mg/L付近で行っても、100～200mg/L付近で20mg/L以上の誤差が発生する。（プローブ毎の器差は押さえられる）
SSでは2本の補正式を用意し、2本とも校正可能にする予定である。
この場合、2本の式が直線と曲線の2種類用意することも可能だが、校正に使用する補正式の選択によって結果が変わってきてしまう可能性がある。また、仮に白は4次式で補正式を用意した場合、校正方法によって校正点から離れた点の指示値が大きくずれる可能性がある。
結論：
SSについては、現場で使用しやすい1次式1種類（乗せるのは2本）として、お客様に必要により、2点校正、3点校正を行い使用していただく方向が良いと考える。
要相談
2026/5/20
透視度温度特性で30cm付近、60cm付近の測定で温度誤差が大きく発生している。
考えられる要因として
・温度膨張収縮ににょる僅かなセル幅の変化
（ABS温度膨張係数9×10-5/℃セル幅10mmの計算で0.02mm（0.2%）
20℃30cm付近の受光出力1777mV→1773.5mVで28.8cm→24.1cmに低下）
※オプティクス幅2cm、金属製
26/05/20
30cm付近で校正を行うことで、30cm以下はオプティクス測定値に対して、±1cm以内で測定可能
ただし、30cm以上で測定誤差10cm以上発生
26/05/20
60cm付近で校正を行ったが校正店以外すべての範囲で測定誤差が2～7cm程度発生。通常使用する範囲の30cm付近で校正を行ってみる。
・MLSS: プローブ2で1mg/Lのズレは生じたが、検査基準(±100mg/L)を充分満たし、影響無し
・SS: 変動なく、影響無し
・透視度:
・水深: 変動なく、影響無し
Note on H189: kamiya: 耐水圧の評価基準はなかったため、ゼロドリフトの基準を暫定的に採用