## IM-110Pプローブ評価 (T6)
IM-110Pプローブ 評価試験計画表
修正日：2026/7/9
| 業務番号 |  | 36-24 |  |  |  | 作成日：2025/11/28
作成者：センサ開発部 神谷武佳
評価記録： 2026/2/24～
1.入力・目的 | [6 empty] | 評価者：センサ開発部 三浦泰徳
IM-110P成形プローブに対し製品設計仕様書、IM-100P製品規格、製品検査試験規格を入力として、試験方法、合否基準を決定し評価試験内容を決定する。
2.試験結果
①．測定条件、評価条件
②．試験結果
| № | 試験項目 （仕様書項目No.） |  | 試験方法（確認内容） | 製品規格 検査基準 合否基準 | 結果
[6 empty] | データ |  | 合否
製品検査・試験規格 該当項目番号
| 1 | 直線性、繰り返し性の評価① MLSS 【入力】 製品設計仕様書No.47,48 【目的】 基準器と同等の直線性、誤差であることを確認する。 また、機器の違いで直線性が変わらない事を確認する |  | ①．黒色溶液 黒絵の具溶液を測定し、基準器ﾓｰﾄﾞ1指示値との誤差を評価する。 ・IM-100P基準器(ﾓｰﾄﾞ1）を基準として、黒絵の具を溶かし20000mg/Lを作成し、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 500、1000, 2000、4000, 8000、10000、20000(mg/L) ・黒絵の具8000mg/L溶液（20℃1h以上撹拌）測定時の吸光度で基準器と器差調整し、他の濃度のMLSS値を計算 ・ﾓｰﾄﾞ1検量線式で各濃度のMLSS値を計算し、評価する | 【合否基準（必達）】 0～9,990mg/L 検査基準：±60mg/L 製品規格：±120mg/L ※IM-100P製品規格一覧より 【目標値】 10,000～20,000mg/L 検査基準：±100mg/L 製品規格：±200mg/L | ・0～8,000mg/Lの範囲では、検査基準（±60mg/L以内）を満たせていることから、製品上は問題なし。 20,000mg/L付近で目標性能（±200mg/L以内）を満たせていないが下記の理由から参考値とし製品規格を適用しない。 ①．誤差は最大350mg/L程度（±2%以内）であること ②．IM-100Pテスト器(新LED)でも同様の誤差（誤差：+300mg/L）であること ③．IM-100P基準器の20,000mg/Lの指示値の精度は不明であること ④．現行製品でも、スパン校正は8,000mg/Lで行い、10,000mg/L以上の確認は行っていないこと |  | 合
|  |  |  | ②．白色溶液2 (白絵の具溶液) 白絵の具溶液を測定し、基準器ﾓｰﾄﾞ5指示値との誤差を評価する。 ・IM-100P基準器(ﾓｰﾄﾞ5）を基準として、白絵の具を溶かし20000mg/L 4,500mg/Lを作成（20℃1h以上撹拌）し、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 500、1000, 2000、4500, 8000、10000, 20000(mg/L) ・ﾓｰﾄﾞ5検量線式で各濃度のMLSS値を計算し、評価する | 【暫定値】 合否基準： 0～9,990 4,500mg/L 検査基準：±60mg/L 製品規格：±120mg/L 【目標値】 10,000～20,000mg/L 検査基準：±100mg/L 製品規格：±200mg/L ※IM-110では、相関式は全て1次式とするため、IM-100Pのﾓｰﾄﾞ4,5の式と高濃度でのズレが大きくなる。通常の使用範囲（3,000mg/L）の1.5倍程の4,500mg/Lまでの範囲で大きな誤差が発生しなければOKとする。 | 相関式を全て1次式にする方向でT6-01の4,500mg/L付近を校正点として相関式を作成 現行のIM-100Pよりも基準器に対する誤差、バラツキともに1/4以下に押えられており、製品としての精度は向上していが、4000mg/L付近の目標性能は満たせていない。ただし、4,000mg/Lに対して測定誤差は5%以下であること、白色絵具では、黒色絵具と比べ、相関式の係数上、2倍の誤差が発生すること、従来製品よりも精度は向上していることから一旦OKとしたい。 ・作成した相関式で他の2本のプローブの誤差を確認した結果、4500mg/L付近で暫定で設定した規格（±120mg/L）を満たせず。 ・現行IM-100Pでは、1,000mg/L付近で100mg/L以上、4500mg/L付近では、600mg/L程度の誤差が発生。（成形プローブの4倍以上） ・白絵具の測定においては、IM-100Pﾓｰﾄﾞ1相当の相関式の係数およそ1.5に対して、IM-100Pﾓｰﾄﾞ5相当の係数がおよそ3であり、指示値として、計算上黒モード１の２倍相当の誤差となる |  | △
|  |  |  | ③．繰り返し性 水道水0mg/Lと黒絵具4000mg/L,8000mg/L付近を順番に3回測定し、合否基準を満たしていることを確認する。 ※IM-100P検査作業基準に合わせ4000mg/L試験を削除 | 【合否基準（必達）】 検査基準：指示値の±1%以内 ※5000mg/L未満は±80mg/L（目標値±50mg/L） 製品規格：指示値の±2%以内 ※5,000mg/L未満は±150mg/L（目標値±100mg/L） ※IM-100P製品規格一覧より | 全て検査基準、目標値をクリアしており問題なし |  | 合
|  | 製品検査・試験規格No.7,9,25 |  | サンプル数： ・試作センサー： 3台 使用機器： ・A2-200 データロガー ・試作アンプ基板 ・IM-100基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 ・白絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT29
| 2 | 直線性、繰り返し性の評価② SS 【入力】 製品設計仕様書No.47,48 【目的】 基準器と同等の直線性、誤差であることを確認する。 また、機器の違いで直線性が変わらない事を確認する |  | ①．黒色溶液 黒絵の具溶液を測定し、基準器ﾓｰﾄﾞ1指示値との誤差を評価する。 ・IM-100P基準器(ﾓｰﾄﾞ1）を基準として、黒絵の具を溶かし1,000mg/Lを作成し、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0,、125, 250、500,1000(mg/L) | 【合否基準（暫定）】 ①0～99mg/L 検査基準：±5mg/L 製品規格：±10mg/L ②100～999mg/L 検査基準：表示値±5% 製品規格：表示値±10% ※石川さん要望より製品規格を表示値±10%に設定 | 100mg/L付近での基準器との誤差が暫定の検査基準の表示値±5%を満たせていない。 ただし、下記の理由より、成形プローブの値の方が正しい可能性が高いことからOKと判断した。 ・IM-100Pでも同程度の誤差が発生していること ・IM-100Pの表示分解能が10mg/Lと粗く、実際には100±5mg/Lの誤差が考えられること ・2倍の濃度（希釈前）の基準器の測定値が210mg/Lであり、100mg/L付近の濃度は105mg/L前後が予想されること ・成形プローブの測定結果（107±1mg/L）にバラツキが少なく、200mg/L付近を2倍希釈した値とのズレが少ないこと その他： ・今回の測定結果から、現行のIM-100Pでも0～1,000mg/Lの範囲において成形プローブと同等の性能で測定ができていると思われる。このことから、分解能10mg/L→1mg/Lにできれば、セル幅2mmでもSSの測定は可能と考える。今回の成形プローブでは、透視度の測定を行う必要があるため、あえてセル幅2mmでの測定は行わないが、将来的に透視度を除いたような廉価版を考える際には、センサを共通にすることでコストダウンが可能と考える。 |  | 合
|  |  |  | ②.白絵の具溶液 白絵の具溶液を測定し、基準器ﾓｰﾄﾞ5指示値との誤差を評価する。 ※1000mg/L付近で校正した値で誤差を確認する。（SS相関式は1本であり、お客様が校正して使用する前提のため） ・IM-100P基準器(ﾓｰﾄﾞ5）を基準として、白絵の具を溶かし1,000mg/Lを作成し、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0,、125, 250、500,1000(mg/L) | 【合否基準（暫定）】 ①0～99mg/L 検査基準：±5mg/L 製品規格：±10mg/L ②100～999mg/L 検査基準：表示値±5% 製品規格：表示値±10% ※黒の検査基準に合わせて一旦設定 | 150mg/L付近で6%程度のがみられるが、黒絵具測定時と同じ理由により問題なしと判断。 現行IM-100Pについては、ﾓｰﾄﾞ5相当の測定結果をそのまま採用した場合、全体的に10%前後の誤差がみられるが、成形プローブと同様に1,000mg/L付近で校正を行った場合、200mg/L以下を除いては誤差は小さくなる。成形プローブでは、低濃度でも現行IM-100Pよりも精度よく測定可能と考える。 |  | 合
|  |  |  | ③．繰り返し性 水道水0mg/L、黒絵具溶液125mg/L,1,000mg/L付近を順番に3回測定し、合否基準を満たしていることを確認する。 | 【合否基準（暫定）】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L ※MLSS繰り返し性基準（±2%FS）より設定 | 現行IM-100Pの基準器、テスト器の繰り返し性が±0mg/Lに対して、成形プローブで最大3mg/L程度の繰り返し性誤差が発生しているが、表示分解能上のものであり、全て合否基準（暫定）を満たしていることから問題なしと判断。 |  | 合
|  | 製品検査・試験規格No.7,9,25 |  | サンプル数： ・試作センサー： 3台 使用機器： ・A2-200 データロガー ・試作アンプ基板 ・IM-100基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 ・白絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT29
| 3 | 直線性、繰り返し性の評価③ 透視度 【入力】 製品設計仕様書No.47,48 【目的】 基準器と同等の直線性、誤差であることを確認する。 また、機器の違いで直線性が変わらない事を確認する |  | ①．ホルマジン溶液 20℃のホルマジン溶液の各濃度の標準液を透視度計で測定する。 測定した標準液を測定し理論値との誤差を確認する。 ①オプティクス透視度計（TP-M100）の補正なしの条件で、4,000度のホルマジン溶液を希釈し、透視度90cm、60cm、30ｃｍ、15ｃｍ、5cmの標準液を作成する。 ②（①）で作成した標準液を測定し、標準液の透視度との誤差を確認する。 | 【合否基準（暫定）】 ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm ※透視度の基準は個人差や、光量などによりばらつき、基準があいまいであることから直線性の基準は定めない ※社内基準としては、基準器を用意し、その測定結果との誤差から許容範囲を設定する。 | ※CH5測定結果 オプティクス基準器に対しては、50cm以上で暫定の規格（±5cm）を満たせない部分があるが、成形プローブ内の誤差では、およそ100cmあたりまで±5cm以内で測定可能。 ・成形プローブのセル幅10mmに対して、オプティクスTP-M100はセル幅20mmに設定されているため、吸光度のカーブも成形プローブのおよそ2倍緩やかになってことが予想される。このため、成形プローブの方が低濃度での誤差が発生しやすいものと考える。 実際の透視度測定においては、30cm以下での測定が主であり、現状の成形ﾌﾟﾛｰﾌﾞでも実使用上は±5cm（F.S.±5%）で測定が可能であることから、実使用上はオプティクスとほぼ同等の測定結果が得られる考える。 透視度については、オプティクスTP-M100の仕様でも直線性はうたわれていないことから、一旦は、現状でOKとして、検査基準については、低濃度の校正点の1/2当たりの測定を行い、繰り返し精度の半分（±2.5cm）以内のバラツキであれば合格としたい。 校正点は、実使用上の上限（30cm）付近又は、その2倍の60cm付近が良い考える |  | △ ↓ 〇？
|  |  |  | ②, 繰り返し性 20℃の黒絵具溶液2,50,100cm付近を順番に3回測定し、合否基準を満たしていることを確認する。 | 【合否基準（暫定）】 ±5%FS 検査基準：±2.5cm（目標値） 製品規格：±5cm（必達） ※オプティクスTP-M100繰り返し精度：±5%FS より | 5,50,90cm付近の3点で繰り返し性を確認した結果、90cm付近で目標±2.5cmに対して、僅かに基準を満たせていないが、必達基準である±5%は満たせている。低濃度で目標値を満たせなかった理由については、直線性と同様にセル幅の問題と考える。現状、オプティクスの仕様であるF.S.±5%は満たしていることからカタログスペック条は問題ないと考えOKと判断した。 |  | 合
|  | 製品検査・試験規格No.7,9,25 |  | サンプル数： ・試作センサー： 3台 使用機器： ・ｵﾌﾟﾃｨｸｽ透視度計（TP-M100） ・A2-200 データロガー ・試作アンプ基板 ・IM-100基準器 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28
| 4 | 直線性、繰り返し性の評価④ 水深 【入力】 製品設計仕様書No.47,48 【目的】 基準器と同等の直線性、誤差であることを確認する。 また、機器の違いで直線性が変わらない事を確認する |  | ①．直線性 A1圧力計を基準に圧力で測定する。 基準器と測定値との誤差を確認する。 | 【合否基準（必達）】 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m ※IM-100P製品規格一覧表より | 全て検査基準、目標値をクリアしており問題なし |  | 合
|  |  |  | ②．黒色溶液 黒絵の具溶液を溶かし、ガラス透視度計で2cm相当になるよう調整する。 上記溶液を ・基準器アンプ出力が213mV(ﾓｰﾄﾞ1の20000mg/L相当の出力)になる様に、黒絵の具を溶かした液を20000mg/Lとし、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 20, 150, 300, 600, 1000(mg/L) ・ﾓｰﾄﾞ1検量線式でSS値を計算し、評価する ・上記①ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液の直線性の器差係数で各濃度のSS値を計算する | 合否基準： ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm
|  |  |  | ③．白色溶液 白絵の具溶液を測定し、基準器MLSS値との誤差を評価する。 ・基準器アンプ出力が213mV(ﾓｰﾄﾞ1の20000mg/L相当の出力)になる様に、黒絵の具を溶かした液を20000mg/Lとし、各濃度に希釈して作成する。 溶液濃度： 0, 20, 150, 300, 600, 1000(mg/L) ・ﾓｰﾄﾞ1検量線式でSS値を計算し、評価する ・上記①ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液の直線性の器差係数で各濃度のSS値を計算する | 合否基準： ①2.0～49.9cm 検査基準：±1.5cm 製品規格：±2.5cm ②50～100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm
|  |  |  | ②, 繰り返し性 基準圧力計で0，6mを3回測定し、合否基準を満たしていることを確認する。 | 【合否基準（必達）】 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m ※IM-100P製品規格一覧表より | 全て検査基準、目標値をクリアしており問題なし |  | 合
|  | 製品検査・試験規格No.7,9,25 |  | サンプル数： ・試作センサー： 3台 使用機器： ・A2-200 データロガー ・A2-183 圧力計 ・試作アンプ基板 ・IM-100基準器
| 5 | 温度特性 【入力】 製品設計仕様書№55 製品規格一覧表№3/3 IM-100P 【目的】 IM成型プローブの温度特性によるバラつき具合と補正方法の検討と効果の確認 |  | MLSS/SS/透視度 ①測定する標準液が入ったビーカーを5,20,35℃の恒温水槽に浸漬し、スターラーで1h以上撹拌する。 ※蒸発により濃度が変わらないよう、サランラップなどで蓋をしておく ②測定する水槽にプローブを20分以上浸漬し、プローブ温度を安定させる。 ③各温度、各濃度の標準液を測定する。 ※透視度については、成型プローブで測定後、ガラス透視度計で測定する。 ⓸20℃の測定値と5，35℃の測定値の誤差を確認する。 水深 ①プローブを20℃恒温槽にて1h以上安定させる。 ②ガスボンベにて0m,6m相当の圧力を加え、表示値を確認する。 ③恒温槽の温度を5℃、35℃に変化させ、①、②を繰り返す。 使用機器： ・IM成型プローブ ・恒温水槽（5℃、20℃、35℃） ・恒温槽 ・基準温度計 ・IM-100P基準器 ・ガラス透視度計 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 | 【MLSS、SS、透視度】 20℃の測定値と、5℃、35℃の測定値の誤差が 各溶液を20℃に戻したときの濃度との誤差が、基準器と同等程度であること。（必達） 目標値±＊＊%以内 暫定値 【MLSS】 検査基準：指示値±2% 製品規格：指示値±4% 【SS】 検査基準：±20mg/L 製品規格：±40mg/L 【透視度】 2.0～49.9cm 検査基準：±2.5cm 製品規格：±5.0cm 50～100cm 検査基準：±5.0cm 製品規格：±10.0cm 【水深】 20℃の測定値と、5℃、35℃の測定値の誤差 検査基準：±0.1m 製品規格：±0.2m ※温度特性の水深以外の基準は明確な基準がないため、暫定的に、スパンドリフトの基準を参考に設定。
水深温度特性： 全て検査基準、目標値をクリアしており問題なし
製品検査・試験規格No.8,17
| 6 | ゼロ/スパンドリフト 【入力】 製品規格一覧表№3/3 IM-100P/ゼロスパンドリフト 【目的】 測定中に指示値がズレないことをゼロ付近、ｽﾊﾟﾝ付近の2点で確認する。 |  | ①プローブを20℃恒温水槽に20分以上浸漬する。 ②各標準液にプローブを浸漬し5分後の値と30分後の値の誤差を確認する。 ※水深については、温度一定間極化で圧力計を基準に確認を行う。 使用機器： ・IM成型プローブ ・恒温水槽（20℃） ・基準温度計 ・IM-100P基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） ・ガラス透視度計 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 | ゼロドリフト 【MLSS】（必達） 検査基準：±100mg/L 製品規格：±200mg/L ※IM-100P製品規格一覧表より 【SS】（暫定） 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L ※MLSS検査基準を参考に設定 【透視度】（暫定） 検査基準：±2.5cm 製品規格：±5.0cm ※TP-M100 繰り返し性基準を元に設定 【水深】（必達） 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m ※IM-100P製品規格一覧表より スパンドリフト 【MLSS】（必達） 検査基準：指示値±2% 製品規格：指示値±4% ※IM-100P製品規格一覧表より 【SS】（暫定） 検査基準：指示値±2% 製品規格：指示値±4% ※MLSS検査基準を参考に設定 【透視度】（暫定） 検査基準：±2.5cm 検査基準：±5.0cm ※オプティクスTP-M100繰り返し精度：±5%FS より 【水深】 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m ※長時間の測定は、スパン側で溶液濃度が変化するため5－30minで確認を行う。
製品検査・試験規格No.10,11,12,13
水深ドリフト： 全て検査基準、目標値をクリアしており問題なし
| 7 | 外乱光の影響 【入力】 製品要求仕様書/校正方法 製品設計仕様書№55 【目的】 IM成型プローブの太陽などの外乱光に対しての影響度の確認 |  | MLSS/SS/透視度 ①遮光瓶、透明ビーカーに純水を入れ、プローブと一緒に外気温で3時間以上安定させる。 ②遮光瓶で指示値を確認する ③透明ビーカーで日光に対して、スリットが平行になるような状態で指示値を確認する。 ⓸（②、③）の差から外乱光の影響を確認する。 使用機器： ・IM成型プローブ ・IM-100P基準器 | 【MLSS、SS、透視度】 遮光瓶と、透明ビーカーの水道水の出力が下記基準を満たしていること 目標値±＊＊%以内 暫定基準 【MLSS】 検査基準：±50mg/L 製品規格：±100mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm ※透視度は、水道水の基準がないため、100cm付近での影響度を確認する
製品検査・試験規格No.8,17
| 8 | 耐水圧性能 【入力】 製品要求仕様書/防水性 製品設計仕様書/№62/防水性 |  | MLSS/SS/透視度 ①20℃水道水でゼロ校正を行う。 ②プローブ先端部を水に沈めた状態で0.1MPaの圧力を加え、30分以上放置する。 ③常圧に戻し、再度ゼロ水を測定する。 ④圧力試験前後でのゼロ点のズレについて確認する。 ※万が一防水性確保できず水が入った場合、指示値がズレると考えた。 使用機器： ・IM成型プローブ ・IM-100P基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） ・圧力センサー | ※耐水圧の評価基準はなかったため、ゼロドリフトの基準を暫定的に採用 【MLSS】 検査基準：±100mg/L 製品規格：±200mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】（暫定） 検査基準：±2.5cm 製品規格：±5cm 【水深】 検査基準：±0.02m 製品規格：±0.03m
製品検査・試験規格No.26，27，28
| 9 | 振動の影響 【入力】 製品要求仕様書/校正方法 製品設計仕様書№60,63 【目的】 輸送時の振動などに対しての影響度の確認 |  | MLSS/SS/透視度 ①5年相当の振動試験を与える。 （社内振動試験機27日相当） ②MLSS,SSについてはゼロ出力、透視度については、100cm付近の出力を確認する。 ③振動試験前後での誤差が基準範囲内であることを確認する。 営業（石川さん）情報： 移動時間2.5h/日 車の振動（加速度実効値）：5.8m/s2 社内振動試験器の加速度実効値27m/s2で計算（車の4.7倍） 2.5h×20回/月×12ヶ月×5年 ＝3000h 社内振動試験で4.7倍加速とすると、27日相当 使用機器： ・IM成型プローブ ・IM-100P基準器 ・IM-100Pテスト器（新LED品） | 暫定基準 ※振動試験終了後清水校正を行い下記の検査基準を満たしていること 【MLSS】 検査基準：±50mg/L 製品規格：±100mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm ※透視度は、水道水の基準がないため、100cm付近での影響度を確認する
製品検査・試験規格No.31,32
| 10 | 耐薬品性能 【入力】 製品要求仕様書/64
| 11 | 重量 【入力】 製品要求仕様書/60
| 12 | ヒートサイクル試験 【入力】 製品設計仕様書 №55,56、63、165 【目的】 夏場の車中保管をされても、製品保証期間（5年）以上は破損せず使用できることを確認する。 |  | ①上記試験完了したプローブに対して、7年相当のヒートサイクルを加える。※5－60℃×34回を1年相当として計算 ②ヒートサイクル試験前後での直線性試験の結果を比較する。 MLSS：0,2000,8000mg/L付近 SS：0,1000mg/L付近 透視度：2,100cm付近 水深：0,6m ■使用機器 ・IM成形プローブ ・恒温水槽（20℃） ・基準温度計 ・IM-100P基準器 ・ガラス透視度計 ・ヒートサイクル試験装置 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 | 暫定基準 ※振動試験終了後清水校正を行い下記の検査基準を満たしていること 【MLSS】 検査基準：±50mg/L 製品規格：±100mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm ※透視度は、水道水の基準がないため、100cm付近での影響度を確認する
製品検査試験規格 №41
| 13 | 落下試験 【入力】 製品設計仕様書 №61 【目的】 万が一製品を手元から落下させても、破損しないことを確認する。 ※想定として、センサ保証期間（5年）の間、2回/年程度落下させたものとして確認する。 |  | ①ヒートサイクル試験終了後、プローブを2mの高さから10回落下させる。 ②落下前後での直線性試験の結果を比較する。 ②ヒートサイクル試験前後での直線性試験の結果を比較する。 MLSS：0,2000,8000mg/L付近 SS：0,1000mg/L付近 透視度：2,100cm付近 水深：0,6m ■使用機器 ・IM成形プローブ ・恒温水槽（20℃） ・基準温度計 ・IM-100P基準器 ・ガラス透視度計 ・黒絵具：ぺんてるエフ水彩 WFCT28 | 暫定基準 ※振動試験終了後清水校正を行い下記の検査基準を満たしていること 【MLSS】 検査基準：±50mg/L 製品規格：±100mg/L 【SS】 検査基準：±10mg/L 製品規格：±20mg/L 【透視度】100cm 検査基準：±3cm 製品規格：±5cm ※透視度は、水道水の基準がないため、100cm付近での影響度を確認する
製品検査試験規格 №30
| 14 | 本体製造原価確認 【入力】 製品設計仕様書 No.157 本体製造原価 【目的】 製造原価、原価倍率を確認し、売値の妥当性を確認する。 |  | 製造原価、原価倍率を算出する。 | 原価倍率：5倍以上 原価目標：¥25,090（センサー部含む）
-
| 15 | イニシャルコスト確認 【入力】 製品設計仕様書 No.158 イニシャルコスト 【目的】 設計イニシャルコストを算出する。 |  | 設計費集計表で算出する。 | センサ部金型費：500万以内 人件費：＊＊＊万以内
-
| 16 | 採算性確認 【入力】 製品設計仕様書 No.160 採算性 【目的】 本体製造原価と売値、およびイニシャルコストから製品の採算性を確認する。 |  | 本体製造原価、売値、設計イニシャルコスト、販売目標から採算性について算出、確認する。
-
外乱光の影響についてはその影響が繰り返し性の基準範囲内であれば問題ないとかんがえ、繰り返し性試験の基準を暫定値として設定。
試験を省略
同じ作業環境で使用され、同じ材質を使用しているID-160Tで不具合発生していないことから問題なしと判断。
プローブモールド後確認を行うため現段階では未実施。
測定条件、評価条件
・MLSS、SSの検量線式は、すべての相関式を1次式（直線式）とし、必要により2点校正、3点校正を行い使用していただく。（6月末の新商会で決定）
・MLSS、SS 黒溶液の理論値を「基準器(モード1)の値」とする(5/7)
・MLSS 白溶液の理論値を「基準器(モード5)の値」とする
・MLSS、SSの温度特性は、下記条件で計算し評価する。
・各温度用8,000mg/L溶液を20℃に戻した時のIM基準器の指示値が正しいとして、黒8,000mg/L液測定結果の各誤差を基準器との誤差に変更
・MLSS、SSともに、20℃0mg/L液でゼロ校正の条件で計算。 (ｽﾊﾟﾝは、直線性の係数を使用して計算する)
・透視度は下記条件で計算、評価する。
・ホルマジン溶液を希釈した液を使用し、評価する('26/5/14)
・オプティクス透視度計の指示値を基準とする('26/5/14)
参考値
T6-02で相関式を作ることで測定誤差
は小さくなる？
参考値
参考値
Note on H46: kamiya: MLSSの10,000mg/L以上は、設計仕様では「現状未定のため仮で10,000mg/L未満と同じ」としているが、表示分解能は100mg/L単位で±60mg/Lでは判定できないため、100mg/L(60mg/Lを切り上げ)＋100mg/L(表示1カウント)の「±200mg/L」を合否基準とした。
Note on H54: kamiya: 「白絵の具溶液の検量線式はIM-100Pモード5式に近似」と想定して評価方法を検討した。

## 記録用紙 (基準器ベース) (2)
MLSS、SS計算方法変更の結果
・MLSS、SSの検量線式を「黒、白ともにT4-1で式を作成」に戻す
・MLSS、SS(白)の検量線式は、4次式で作成する（現行IM計準拠）（※黒は1次式）
・MLSS、SS白溶液の理論値を「基準器(モード5)の値」とする
◆MLSS直線性、繰り返し性
| ◆黒絵具溶液 （基準器と比較） | [10 empty] | 単位：mg/L | [11 empty] | ◆繰り返し性（黒絵具）
|  |  | IM-100P |  |  |  | 成形プローブ | [16 empty] | 0mg/L | IM-100P |  | 成形プローブ
| 理論値 | 検査基準 | 基準器 | 誤差 | ﾃｽﾄ器 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 | [12 empty] | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 19675 | 100 | 20000 | 0 | 20300 | 300 | [17 empty] | 1回目 | 0 | 0 | -0.19715 | -3.7731 | -2.2411
| 9838 | 60 | 9970 | 0 | 9870 | -100 | [17 empty] | 2回目 | 0 | 0 | 0.0079706 | -3.5961 | -2.8534
| 7870 |  | 7870 | 0 | 7780 | -90 | [17 empty] | 3回目 | 0 | 0 | -0.045291 | -2.6958 | -2.996
| 3935 |  | 3860 | 0 | 3820 | -40 | [17 empty] | 平均 | 0 | 0 | -0.078156 | -3.355 | -2.6968
| 1968 |  | 1880 | 0 | 1870 | -10 | [17 empty] | 誤差(最大) | 0 | 0 | 0.086127 | -0.41808 | 0.45572
| 984 |  | 890 | 0 | 900 | 10
| 492 |  | 420 | 0 | 440 | 20
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 4,000 mg/L付近 | IM-100P |  | 成形プローブ
[25 empty] | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
[24 empty] | 1回目 | 3850 | 3820 | 3876.6495 | 3870.5758 | 3875.7394
| ◆白絵具溶液 | [10 empty] | 単位：mg/L | [11 empty] | 2回目 | 3850 | 3810 | 3879.6115 | 3866.3462 | 3879.1407
|  |  | IM-100P |  |  |  | 成形プローブ | [16 empty] | 3回目 | 3860 | 3810 | 3880.1517 | 3863.6676 | 3879.2868
| 理論値 | 検査基準 | 基準器 | 誤差 | ﾃｽﾄ器 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 | [11 empty] | 平均 | 3853.3333 | 3813.3333 | 3878.8042 | 3866.8632 | 3878.0556
| 20300 | 100 | 20300 | 0 | 17400 | -2900 | [17 empty] | 誤差(最大) | -3.3333 | 6.6667 | 1.3475 | -0.51698 | -2.3163
| 10300 | 60 | 10300 | 0 | 8880 | -1420
| 8330 |  | 8330 | 0 | 7140 | -1190
| 4170 |  | 4170 | 0 | 3580 | -590 | [17 empty] | 8,000 mg/L付近 | IM-100P |  | 成形プローブ
| 2030 |  | 2030 | 0 | 1780 | -250 | [18 empty] | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 990 |  | 990 | 0 | 880 | -110 | [17 empty] | 1回目 | 7860 | 7780 | 7882.351 | 7853.0393 | 7877.253
| 480 |  | 480 | 0 | 430 | -50 | [17 empty] | 2回目 | 7860 | 7780 | 7885.7121 | 7852.2312 | 7872.7394
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 3回目 | 7870 | 7790 | 7883.9258 | 7849.4933 | 7887.6767
[24 empty] | 平均 | 7863.3333 | 7783.3333 | 7883.9963 | 7851.588 | 7879.223
[24 empty] | 誤差(最大) | -3.3333 | -3.3333 | 1.7158 | 1.4514 | -6.4836
◆SS測定
| ◆黒絵具溶液 （基準器1,000mg/Lで校正、基準器と比較） | [10 empty] | 単位：mg/L | [11 empty] | ◆繰り返し性（黒絵具） （基準器1,000mg/Lで校正）
|  |  | IM-100P |  |  |  | 成形プローブ | [16 empty] | 0mg/L | IM-100P |  | 成形プローブ
| 理論値 | 検査基準 | 基準器 | 誤差 | ﾃｽﾄ器 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 | [12 empty] | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 1968 | 98.4 | 1880 | 0 | 1870 | -10 | [17 empty] | 1回目 | 0 | 0 | 1.4773 | 4.5585 | 2.4111
| 984 | 49.2 | 890 | 0 | 900 | 10 | [17 empty] | 2回目 | 0 | 0 | 1.5708 | 4.268 | 2.0453
| 492 | 24.6 | 420 | 0 | 440 | 20 | [17 empty] | 3回目 | 0 | 0 | 1.859 | 4.7977 | 1.9368
| 246 | 12.3 | 200 | 0 | 210 | 10 | [17 empty] | 平均 | 0 | 0 | 1.6357 | 4.5414 | 2.1311
| 123 | 6.15 | 90 | 0 | 100 | 10 | [17 empty] | 誤差(最大) | 0 | 0 | 0.22332 | 0.25632 | -0.19426
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 125 mg/L付近 | IM-100P |  | 成形プローブ
| ◆白絵具溶液 | [10 empty] | 単位：mg/L | [12 empty] | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
|  |  | IM-100P |  |  |  | 成形プローブ | [16 empty] | 1回目 | 90 | 100 | 99.7007 | 102.2215 | 99.681
| 理論値 | 検査基準 | 基準器 | 誤差 | ﾃｽﾄ器 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 | [11 empty] | 2回目 | 90 | 100 | 99.511 | 102.8663 | 99.9013
| 2030 | 101.5 | 2030 | 0 | 1780 | -250 | [17 empty] | 3回目 | 90 | 100 | 99.8608 | 102.8779 | 99.9909
| 990 | 49.5 | 990 | 0 | 880 | -110 | [17 empty] | 平均 | 90 | 100 | 99.6908 | 102.6552 | 99.8577
| 480 | 24 | 480 | 0 | 430 | -50 | [17 empty] | 誤差(最大) | 0 | 0 | 0.16996 | 0.21108 | 0.043554
| 220 | 11 | 220 | 0 | 210 | -10
| 90 | 5 | 90 | 0 | 100 | 10
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 1,000 mg/L付近 | IM-100P |  | 成形プローブ
[25 empty] | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
[24 empty] | 1回目 | 880 | 900 | 876.1688 | 879.4696 | 870.1772
[24 empty] | 2回目 | 880 | 900 | 875.421 | 877.1554 | 870.5478
[24 empty] | 3回目 | 880 | 900 | 872.9442 | 872.849 | 868.3626
[24 empty] | 平均 | 880 | 900 | 874.8447 | 876.4913 | 869.6959
[24 empty] | 誤差(最大) | 0 | 0 | 1.3241 | 2.9782 | -1.3333
◆透視度
| ◆直線性：62.4cm(6.3度)で1点校正した場合の計算結果。 プローブ3の1次演算式を他のプローブで使用する | [9 empty] | 単位：cm |  |  |  | ◆直線性：校正無しの場合の計算結果。 プローブ3の1次演算式を他のプローブで使用する | [9 empty] | 単位：cm |  | ◆直線性：35.7cm(12.5度)で1点校正した場合の計算結果。 プローブ3の1次演算式を他のプローブで使用する | [9 empty] | 単位：cm
| ホルマジン溶液 |  |  | オプティクス |  | 成形プローブ | [11 empty] | オプティクス |  | 成形プローブ | [6 empty] | ホルマジン溶液 |  |  | オプティクス |  | 成形プローブ
| 濃度(度) | 基準器（mg/L) | ｶﾞﾗｽ透視度計 | TP-M100 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 |  |  |  | 濃度(度) | 基準器（mg/L) | ｶﾞﾗｽ透視度計 | TP-M100 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 |  | 濃度(度) | 基準器（mg/L) | ｶﾞﾗｽ透視度計 | TP-M100 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 清水 | [13 empty] | 清水 | [11 empty] | 清水
| ??? |  |  | 93.7 | 0 | 81.7644 | -11.9356 | 89.346 | -4.354 | 97.5791 | 3.8791 |  |  |  | ??? |  |  | 93.7 | 0 | 93.7495 | 0.049476 | 93.4193 | -0.28066 | 113.1019 | 19.4019 |  | ??? |  |  | 93.7 | 0 | 98.5765 | 4.8765 | 101.8761 | 8.1761 | 117.7828 | 24.0828
| 6.25 |  |  | 62.4333 | 0 | 62.4333 | 0 | 62.4333 | 0 | 62.4333 | 0 |  |  |  | 6.25 |  |  | 62.4333 | 0 | 71.5848 | 9.1515 | 65.2797 | 2.8464 | 72.3652 | 9.9318 |  | 6.25 |  |  | 62.4333 | 0 | 75.8615 | 13.4281 | 71.9326 | 9.4993 | 76.342 | 13.9086
| 12.5 |  |  | 35.7333 | 0 | 28.7547 | -6.9787 | 30.3734 | -5.36 | 28.5683 | -7.165 |  |  |  | 12.5 |  |  | 35.7333 | 0 | 32.9695 | -2.7638 | 31.7581 | -3.9752 | 33.1129 | -2.6204 |  | 12.5 |  |  | 35.7333 | 0 | 35.7333 | 0 | 35.7333 | 0 | 35.7333 | 0
| 25 |  |  | 18.5 | 0 | 14.5606 | -3.9394 | 15.5726 | -2.9274 | 14.5715 | -3.9285 |  |  |  | 25 |  |  | 18.5 | 0 | 16.6949 | -1.8051 | 16.2826 | -2.2174 | 16.8896 | -1.6104 |  | 25 |  |  | 18.5 | 0 | 18.4549 | -0.045141 | 18.6789 | 0.17893 | 18.5853 | 0.085318
| 50 |  |  | 9.4 | 0 | 7.5007 | -1.8993 | 7.9841 | -1.4159 | 7.4758 | -1.9242 |  |  |  | 50 |  |  | 9.4 | 0 | 8.6002 | -0.79983 | 8.3481 | -1.0519 | 8.6651 | -0.7349 |  | 50 |  |  | 9.4 | 0 | 9.6914 | 0.29138 | 9.764 | 0.36396 | 9.7214 | 0.32137
| 250 |  |  | 1.7667 | 0 | 1.6953 | -0.071362 | 1.8284 | 0.061715 | 1.6862 | -0.080449 |  |  |  | 250 |  |  | 1.7667 | 0 | 1.9438 | 0.17714 | 1.9117 | 0.14507 | 1.9545 | 0.18779 |  | 250 |  |  | 1.7667 | 0 | 2.2869 | 0.52026 | 2.3336 | 0.56693 | 2.2894 | 0.52277
◆繰り返し性
| 62.4cm付近 | ｶﾞﾗｽ 透視度計 | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ | 成形プローブ
|  |  | TP-M100 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 1回目 |  | 62.1667 | 65.0489 | 61.6148 | 63.3177 |  | #DIV/0! | -0.67778 | 1.3435 | 1.3013 | 2.2064
| 2回目 |  | 63.8333 | 65.9447 | 61.1219 | 59.8336 |  | #DIV/0! | 0.98889 | 2.2393 | 0.80844 | -1.2778
| 3回目 |  | 62.5333 | 60.1227 | 58.2038 | 60.1828 |  | #DIV/0! | -0.31111 | -3.5827 | -2.1097 | -0.92859
| 平均 | #DIV/0! | 62.8444 | 63.7054 | 60.3135 | 61.1114
| 誤差(最大) | #DIV/0! | -0.67778 | 2.2393 | 0.80844 | -0.92859
| 35.7cm 付近 | ｶﾞﾗｽ 透視度計 | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ | 成形プローブ
|  |  | TP-M100 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 1回目 |  | 35.4 | 31.5258 | 31.5607 | 31.5051 |  | #DIV/0! | -0.12222 | -0.17821 | 0.49731 | 0.33209
| 2回目 |  | 35.6333 | 32.2555 | 31.0883 | 31.0517 |  | #DIV/0! | 0.11111 | 0.55143 | 0.024863 | -0.12131
| 3回目 |  | 35.5333 | 31.3308 | 30.5412 | 30.9623 |  | #DIV/0! | 0.011111 | -0.37322 | -0.52217 | -0.21078
| 平均 | #DIV/0! | 35.5222 | 31.7041 | 31.0634 | 31.173
| 誤差(最大) | #DIV/0! | 0.11111 | 0.55143 | -0.52217 | -0.12131
| 9.4cm 付近 | ｶﾞﾗｽ 透視度計 | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ | 成形プローブ
|  |  | TP-M100 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 1回目 |  | 9.4 | 8.6286 | 8.5812 | 8.5471 |  | #DIV/0! | 0.044444 | 0.055922 | 0.012747 | 0.0059774
| 2回目 |  | 9.3667 | 8.573 | 8.5734 | 8.5359 |  | #DIV/0! | 0.011111 | 0.00037364 | 0.0049507 | -0.0052439
| 3回目 |  | 9.3 | 8.5164 | 8.5507 | 8.5404 |  | #DIV/0! | -0.055556 | -0.056296 | -0.017698 | -0.00073347
| 平均 | #DIV/0! | 9.3556 | 8.5727 | 8.5684 | 8.5411
| 誤差(最大) | #DIV/0! | -0.055556 | 0.055922 | -0.017698 | -0.00073347
◆水深
| ◆直線性 |  | ※圧力を毎回正確に一致させにくいため、圧力から換算した水深との誤差で評価した | [12 empty] | 単位：m |  | 2026/7/8 記録
| IM-100P |  |  |  | 成形プローブ
| 圧力(kPa) | 水深(m) | 基準器※ | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ1 | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ2 | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ3 | 誤差
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0.5 | 0.50637 | 0.0063694 | 5.4 | 0.54 | 0.54129 | 0.0012857 | 5.4 | 0.54 | 0.53012 | -0.009882 | 5.4 | 0.54 | 0.53451 | -0.005493
| 10 | 1 | 1.0127 | 0.012739 | 10.5 | 1.05 | 1.0476 | -0.0023598 | 10.3 | 1.03 | 1.0293 | -0.00065805 | 10.1 | 1.01 | 1.0046 | -0.0054349
| 20 | 2 | 2.0159 | 0.015924 | 20.1 | 2.01 | 2.0037 | -0.0063194 | 20.2 | 2.02 | 2.0203 | 0.00030982 | 20.4 | 2.04 | 2.0432 | 0.0031789
| 30 | 3 | 3.0191 | 0.019108 | 30.7 | 3.07 | 3.0612 | -0.0087872 | 30.7 | 3.07 | 3.0667 | -0.0032981 | 30.3 | 3.03 | 3.0274 | -0.0026457
| 60 | 6 | 6 | 0 | 60.1 | 6.01 | 6.01 | 0 | 60.4 | 6.04 | 6.04 | 0 | 60.4 | 6.04 | 6.04 | 0
| ◆繰り返し性 |  | ※圧力を毎回正確に一致させにくいため、圧力から換算した水深との誤差で評価した
| 0m | IM-100P |  |  |  | 成形プローブ
|  | 圧力(kPa) | 水深(m) | 基準器※ | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ1 | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ2 | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ3 | 誤差
| 1回目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2回目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020252 | 0.00020252 | 0 | 0 | -0.00057033 | -0.00057033 | 0 | 0 | 0.00073056 | 0.00073056
| 3回目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034213 | 0.00034213 | 0 | 0 | -0.0013231 | -0.0013231 | 0 | 0 | 0.00024563 | 0.00024563
| 平均 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.00018155 |  |  |  | -0.00063114 |  |  |  | 0.0003254
| 誤差 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6m | IM-100P |  |  |  | 成形プローブ
|  | 圧力(kPa) | 水深(m) | 基準器※ | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ1 | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ2 | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ3 | 誤差
| 1回目 | 60 | 6 | 6 | 0 | 59.9 | 5.99 | 5.9852 | -0.0047799 | 60.2 | 6.02 | 6.0306 | 0.010599 | 60.3 | 6.03 | 6.03 | -3.0522e-05
| 2回目 | 60 | 6 | 6.0096 | 0.0095541 | 59.9 | 5.99 | 5.9848 | -0.0051517 | 60.3 | 6.03 | 6.0369 | 0.0069193 | 60.2 | 6.02 | 6.0223 | 0.0022613
| 3回目 | 60 | 6 | 6.0096 | 0.0095541 | 59.9 | 5.99 | 5.9902 | 0.00016754 | 60.3 | 6.03 | 6.0341 | 0.004124 | 60.2 | 6.02 | 6.0238 | 0.0037897
| 平均 |  |  |  | 0.0063694 |  |  |  | -0.0032547 |  |  |  | 0.0072142 |  |  |  | 0.0020068
| 誤差 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | -0.01 |  |  |  | -0.01 |  |  |  | 0
◆温度特性
◆MLSS温度特性
|  | 温度 | IM基準器 | IM-100P |  |  |  | 成形プローブ
|  | ℃ | 20℃指示値 | 基準器 | 誤差 | ﾃｽﾄ器 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 0mg/L | 5℃ | 0 | 60 | 60 | 70 | 70 | -18.2126 | -18.2126 | -17.6133 | -17.6133 | -22.8907 | -22.8907
|  | 20℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35℃ | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | -18.5137 | -18.5137 | -20.6751 | -20.6751 | -13.7359 | -13.7359
| 8,000mg/L | 5℃ | 7920 | 8010 | 90 | 7980 | 60 | 7846.0617 | -73.9383 | 7836.8352 | -83.1648 | 7844.2523 | -75.7477
|  | 20℃ | 7950 | 7980 | 30 | 7870 | -80 | 7931.3905 | -18.6095 | 7884.7986 | -65.2014 | 7899.097 | -50.903
|  | 35℃ | 8010 | 7970 | -40 | 7900 | -110 | 7966.8295 | -43.1705 | 7897.5748 | -112.4252 | 7906.7974 | -103.2026
◆SS温度特性
|  | 温度 | IM基準器 | IM-100P |  |  |  | 成形プローブ
|  | ℃ | 20℃指示値 | 基準器 | 誤差 | ﾃｽﾄ器 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 0mg/L | 5℃ | 0 | 60 | 60 | 70 | 70 | -3.2856 | -3.2856 | -2.2944 | -2.2944 | -3.5429 | -3.5429
|  | 20℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35℃ | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | -4.745 | -4.745 | -4.7366 | -4.7366 | -1.6152 | -1.6152
| 1,000mg/L | 5℃ | 960 | 1030 | 70 | 1070 | 110 | 954.69 | -5.31 | 957.6911 | -2.3089 | 952.318 | -7.682
|  | 20℃ | 970 | 990 | 20 | 1000 | 30 | 967.7297 | -2.2703 | 965.9319 | -4.0681 | 962.5062 | -7.4938
|  | 35℃ | 980 | 960 | -20 | 1070 | 90 | 965.3707 | -14.6293 | 963.8929 | -16.1071 | 969.1562 | -10.8438
◆透視度
|  |  | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ透視時計 |  | 成形プローブ
|  | ℃ | 測定値 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 62.4cm | 5℃ | 60.2 | -2.4333 | 101.7931 | 39.3598 | 84.6824 | 22.2491 | 78.7782 | 16.3448
|  | 20℃ | 62.6333 |  | 62.4333 |  | 62.4333 |  | 62.4333
|  | 35℃ | 71.9 | 9.2667 | 125.4369 | 63.0035 | 62.5849 | 0.15157 | 105.5664 | 43.133
| 35.7cm | 5℃ | 33.0333 | -1.9333 | 41.1581 | 6.8091 | 38.1894 | 4.3628 | 35.063 | 3.6751
|  | 20℃ | 34.9667 |  | 34.349 |  | 33.8266 |  | 31.388
|  | 35℃ | 37.7667 | 2.8 | 46.6014 | 12.2524 | 19.0264 | -14.8002 | 39.7955 | 8.4075
| 9.4cm | 5℃ | 9.1333 | -0.2 | 10.8113 | 0.40252 | 10.4522 | 0.30526 | 9.4561 | 0.11688
|  | 20℃ | 9.3333 |  | 10.4088 |  | 10.1469 |  | 9.3393
|  | 35℃ | 9.7667 | 0.43333 | 11.183 | 0.77417 | 10.3927 | 0.24579 | 9.7663 | 0.427
| ◆圧力（水深） |  | ※圧力を毎回正確に一致させにくいため、圧力から換算した水深との誤差で評価した | [14 empty] | 2026/7/8 記録
成形プローブ(m)
|  | ℃ | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ1 | 誤差 | 温度変化 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ2 | 誤差 | 温度変化 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ3 | 誤差 | 温度変化
| 0m | 5℃ | 0 | 0 | -0.018392 | -0.018392 | -0.018392 | 0 | 0 | -0.059251 | -0.059251 | -0.059251 | 0 | 0 | -0.020503 | -0.020503 | -0.020503
|  | 20℃ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35℃ | 0 | 0 | 0.0051001 | 0.0051001 | 0.0051001 | 0 | 0 | -0.017471 | -0.017471 | -0.017471 | 0 | 0 | 0.0030965 | 0.0030965 | 0.0030965
| 6m | 5℃ | 60.4 | 6.05 | 6.0261 | -0.023866 | -0.021359 | 60.3 | 6.07 | 6.0274 | -0.042567 | -0.04577 | 60.7 | 6.02 | 6.0124 | -0.0076294 | -0.0064618
|  | 20℃ | 60.5 | 6.04 | 6.0375 | -0.0025069 |  | 60.7 | 6.03 | 6.0332 | 0.0032024 |  | 60.2 | 6.07 | 6.0688 | -0.0011676
|  | 35℃ | 60.2 | 6.02 | 6.0215 | 0.0014588 | 0.0039657 | 60.4 | 6.04 | 6.0269 | -0.013141 | -0.016343 | 60.6 | 6.06 | 6.0623 | 0.0022539 | 0.0034215
◆ゼロ/スパンドリフト
◆MLSSドリフト
|  |  | IM-100P |  | 成形プローブ
|  | min | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 0mg/L | 5 | 0 | 0 | 2.3718 | -1.7664 | -1.573
|  | 30 | 0 | 0 | 3.0581 | -1.6093 | -1.8334
|  | 誤差 | 0 | 0 | 0.68631 | 0.15707 | -0.26049
| 8,000mg/L | 5 | 7870 | 7810 | 7893.638 | 7872.6838 | 7897.8298
|  | 30 | 7870 | 7810 | 7895.6018 | 7868.2531 | 7899.8505
|  | 誤差 | 0 | 0 | 1.9637 | -4.4307 | 2.0207
◆SSドリフト （基準器1,000mg/Lで校正）
|  |  | IM-100P |  | 成形プローブ
|  | min | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 0mg/L | 5 | 0 | 0 | 1.9178 | 5.2445 | 2.7385
|  | 30 | 0 | 0 | 2.5083 | 4.8985 | 2.0607
|  | 誤差 | 0 | 0 | 0.5905 | -0.34597 | -0.67783
| 1,000mg/L | 5 | 870 | 890 | 862.0859 | 866.8919 | 865.29
|  | 30 | 870 | 890 | 860.5375 | 866.9219 | 864.9371
|  | 誤差 | 0 | 0 | -1.5485 | 0.029981 | -0.35289
◆透視度ドリフト
|  |  | ｶﾞﾗｽ透視度計 | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ | 成形プローブ
|  | min | 測定値 | 測定値 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 62.4cm | 5 |  | 62.4 | 58.2657 | 56.5388 | 62.603
|  | 30 |  | 59.9667 | 58.9766 | 57.8532 | 63.2564
|  | 誤差 |  |  | 0.71093 | 1.3143 | 0.65339
| 35.7cm | 5 |  | 35.7 | 30.3151 | 30.2762 | 30.9812
|  | 30 |  | 6.4333 | 30.5514 | 30.5185 | 30.8896
|  | 誤差 |  |  | 0.2363 | 0.24227 | -0.091594
| 9.4cm | 5 |  | 9.4 | 8.4984 | 8.5396 | 8.4685
|  | 30 |  | 6.4333 | 8.5466 | 8.5873 | 8.4552
|  | 誤差 |  |  | 0.048219 | 0.047694 | -0.013281
| ◆水深ドリフト |  | ※圧力を毎回正確に一致させにくいため、圧力から換算した水深との誤差で評価した | [11 empty] | 2026/7/8 記録 |  | ◆水深ドリフト(旧)
|  | min | 水深(m) | [15 empty] | 圧力計 | 成形プローブ
|  |  | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ1 | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ1 | 誤差 | 圧力(kPa) | 水深(m) | プローブ1 | 誤差 |  |  |  | min |  | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 0m | 5分後 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0m | 5 | 0
|  | 30分後 | 0 | 0 | 0.003719 | 0.003719 | 0 | 0 | -0.0058854 | -0.0058854 | 0 | 0 | -0.00025934 | -0.00025934 |  |  |  | 30 | 0
|  | 変動 |  |  |  | 0.003719 |  |  |  | -0.0058854 |  |  |  | -0.00025934 |  |  |  | 誤差 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6m | 5分後 | 60.5 | 6.05 | 6.0505 | 0.00049606 | 60.3 | 6.03 | 6.0283 | -0.0017317 | 60.1 | 6.01 | 6.0121 | 0.0021148 |  |  | 6m | 5 | 6
|  | 30分後 | 60.3 | 6.03 | 6.0284 | -0.0016079 | 60.2 | 6.02 | 6.0057 | -0.014319 | 60 | 6 | 5.9954 | -0.0045641 |  |  |  | 30 | 6
|  | 変動 |  |  |  | -0.0021039 |  |  |  | -0.012587 |  |  |  | -0.006679 |  |  |  | 誤差 | 0 | 0 | 0 | 0
(旧書式)
| ◆外乱光の影響試験(MLSS) | [10 empty] | ◆外乱光の影響試験(MLSS) ※屋内－遮光瓶の指示値をｾﾞﾛとし、他の条件との誤差(ｽﾞﾚ)を評価する | [10 empty] | 単位：mg/L
| 0mg/L | IM-100P |  | 成形プローブ | [7 empty] | 0mg/L |  | IM-100P |  | KRK |  | 成形プローブ
|  | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3 | [7 empty] | 基準器 | 誤差 | SS-10Z | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 遮光瓶 | 0 | 30 | 336.1173 | 178.2653 | 175.6372 | [5 empty] | 遮光瓶 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 透明ﾋﾞｰｶｰ | 1090 | 940 | 549.1628 | 234.7207 | 229.4931 | [5 empty] | 日陰 (屋内) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2073 | 1.2073 | 0.95298 | 0.95298 | -3.1446 | -3.1446
| 誤差 | 1090 | 910 | 213.0455 | 56.4554 | 53.8559 | [5 empty] | 日なた (屋外) | 光と平行 | 440 | 440 | 0 | 0 | 21.7106 | 21.7106 | 24.1682 | 24.1682 | 58.8932 | 58.8932
[13 empty] | 光と垂直1 | 280 | 280 | 0 | 0 | 3.5672 | 3.5672 | 6.8394 | 6.8394 | 0.67258 | 0.67258
| ◆外乱光の影響試験(SS) | [11 empty] | 光と垂直2 |  |  |  |  | 6.3058 | 6.3058 | 6.6585 | 6.6585 | 1.3658 | 1.3658
| 0mg/L | IM-100P |  | 成形プローブ | [8 empty] | ※垂直1：SS受光器の受光面が太陽方向を向く、 垂直2：MLSS受光器の受光面が太陽方向を向く
|  | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3 | [5 empty] | ◆外乱光の影響試験(SS) ※屋内－遮光瓶の指示値をｾﾞﾛとし、他の条件との誤差(ｽﾞﾚ)を評価する | [10 empty] | 単位：mg/L
| 遮光瓶 | 0 | 30 | 39.6514 | 17.9561 | 28.6728 | [5 empty] | 0mg/L |  | IM-100P |  | KRK |  | 成形プローブ
| 透明ﾋﾞｰｶｰ | 1090 | 940 | 103.4789 | 61.7938 | 83.1824 | [7 empty] | 基準器 | 誤差 | SS-10Z | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 誤差 | 1090 | 910 | 63.8275 | 43.8377 | 54.5096 | [5 empty] | 遮光瓶 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 日陰 (屋内) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7087 | 1.7087 | 1.579 | 1.579 | 1.6149 | 1.6149
| ◆外乱光の影響試験(透視度) | [10 empty] | 日なた (屋外) | 光と平行 | 440 | 440 | 0 | 0 | 11.2563 | 11.2563 | 22.9314 | 22.9314 | 13.353 | 13.353
| 100cm 付近 | ｶﾞﾗｽ 透視度計 | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ | 成形プローブ | [8 empty] | 光と垂直1 | 280 | 280 | 0 | 0 | 13.155 | 13.155 | 10.3971 | 10.3971 | 7.9699 | 7.9699
|  |  | TP-M100 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3 | [6 empty] | 光と垂直2 |  |  |  |  | 7.4224 | 7.4224 | 7.4824 | 7.4824 | 6.5983 | 6.5983
| 遮光瓶 | [11 empty] | ※垂直1：SS受光器の受光面が太陽方向を向く、 垂直2：MLSS受光器の受光面が太陽方向を向く
透明ﾋﾞｰｶｰ
| 誤差 | [10 empty] | ◆外乱光の影響試験(透視度-アンプ出力) ※屋内－遮光瓶の指示値に対する誤差を比較する | [10 empty] | 単位：mV
[12 empty] | 20℃清水 |  | ｶﾞﾗｽ 透視度計 |  | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ |  | 成形プローブ
[16 empty] | TP-M100 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
[12 empty] | 遮光瓶 | [5 empty] | 1745.511 | 0 | 1754.4319 | 0 | 1790.8241 | 0
[12 empty] | 日陰 (屋内) | [5 empty] | 1742.4539 | -3.0571 | 1751.1201 | -3.3117 | 1789.8918 | -0.93231
[12 empty] | 日なた (屋外) | 光と平行 |  |  |  |  | 1729.1626 | -16.3484 | 1738.4341 | -15.9978 | 1774.4829 | -16.3412
[13 empty] | 光と垂直1 |  |  |  |  | 1725.9058 | -19.6053 | 1730.5988 | -23.833 | 1769.4869 | -21.3372
[13 empty] | 光と垂直2 |  |  |  |  | 1725.247 | -20.264 | 1732.1576 | -22.2742 | 1774.4116 | -16.4125
◆振動の影響試験 | [12 empty] | ※垂直1：SS受光器の受光面が太陽方向を向く、 垂直2：SS受光器の受光面が地面方向を向く
[18 empty] | 20.264 |  | 23.833 |  | 21.3372
| ◆振動の影響試験(MLSS) | [10 empty] | ◆外乱光の影響試験(透視度-吸光度) ※屋内－遮光瓶の指示値に対する誤差を比較する | [10 empty] | 単位：
| 試験前後 | IM-100P |  | 成形プローブ | [7 empty] | 20℃清水 |  | ｶﾞﾗｽ 透視度計 |  | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ |  | 成形プローブ
|  | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3 | [9 empty] | TP-M100 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 試験前 | [10 empty] | 遮光瓶 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 試験後 | [10 empty] | 日陰 (屋内) | [5 empty] | 0.00039878 | 0.00039878 | 0.00052587 | 0.00052587 | 0.00051506 | 0.00051506
| 変化 | [10 empty] | 日なた (屋外) | 光と平行 |  |  |  |  | 0.0034844 | 0.0034844 | 0.0028411 | 0.0028411 | 0.0032648 | 0.0032648
[13 empty] | 光と垂直1 |  |  |  |  | 0.0032195 | 0.0032195 | 0.0030768 | 0.0030768 | 0.0036428 | 0.0036428
| ◆振動の影響試験(SS) | [11 empty] | 光と垂直2 |  |  |  |  | 0.0021179 | 0.0021179 | 0.0022396 | 0.0022396 | 0.0018285 | 0.0018285
| 試験前後 | IM-100P |  | 成形プローブ | [8 empty] | ※垂直1：SS受光器の受光面が太陽方向を向く、 垂直2：SS受光器の受光面が地面方向を向く
|  | 基準器 | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3 | [6 empty] | ※遮光瓶中出力で清水校正を行った場合の吸光度を計算し、記入した
試験前
試験後
| 変化 | [10 empty] | ◆外乱光の影響試験(透視度-アンプ出力) ※屋内－遮光瓶の指示値に対する誤差を比較する | [10 empty] | 単位：mV
[12 empty] | 90cm 付近 |  | ｶﾞﾗｽ 透視度計 |  | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ |  | 成形プローブ
| ◆振動の影響試験(透視度) | [14 empty] | TP-M100 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 試験前後 | ｶﾞﾗｽ 透視度計 | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ | 成形プローブ | [7 empty] | 遮光瓶 | [5 empty] | 1741.2523 | 0 | 1748.6013 | 0 | 1787.6757 | 0
|  |  | TP-M100 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3 | [5 empty] | 日陰 (屋内) | [5 empty] | 1740.0008 | -1.2515 | 1746.9841 | -1.6172 | 1786.0979 | -1.5777
| 試験前 | [10 empty] | 日なた (屋外) | 光と平行 |  |  |  |  | 1706.5695 | -34.6828 | 1702.405 | -46.1963 | 1748.8749 | -38.8008
| 試験後 | [11 empty] | 光と垂直1 |  |  |  |  | 1694.0372 | -47.2151 | 1680.3215 | -68.2798 | 1746.9609 | -40.7147
| 変化 | [11 empty] | 光と垂直2 |  |  |  |  | 1700.9393 | -40.313 | 1702.1331 | -46.4682 | 1754.8788 | -32.7969
[13 empty] | ※垂直1：SS受光器の受光面が太陽方向を向く、 垂直2：SS受光器の受光面が地面方向を向く | [11 empty] | 5/19：清水の外乱光影響測定、薄曇り |  |  |  | 5/20：80cm溶液の外乱光影響測定、薄曇り
[18 empty] | 47.2151 |  | 68.2798 |  | 40.7147
[12 empty] | ◆外乱光の影響試験(透視度-吸光度) ※屋内－遮光瓶の指示値に対する誤差を比較する | [10 empty] | 単位：
[12 empty] | 90cm 付近 |  | ｶﾞﾗｽ 透視度計 |  | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ |  | 成形プローブ
[16 empty] | TP-M100 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
[12 empty] | 遮光瓶 | [5 empty] | 0.0010992 | 0 | 0.0011608 | 0 | 0.0012524 | 0
[12 empty] | 日陰 (屋内) | [5 empty] | 0.0013394 | 0.00024018 | 0.0014984 | 0.00033761 | 0.0016005 | 0.00034804
[12 empty] | 日なた (屋外) | 光と平行 |  |  |  |  | 0.0075687 | 0.0064695 | 0.0093424 | 0.0081816 | 0.0077036 | 0.0064511
[13 empty] | 光と垂直1 |  |  |  |  | 0.0096653 | 0.008566 | 0.013287 | 0.012126 | 0.0073694 | 0.006117
[13 empty] | 光と垂直2 |  |  |  |  | 0.0072864 | 0.0061872 | 0.0070075 | 0.0058467 | 0.0050487 | 0.0037962
※垂直1：SS受光器の受光面が太陽方向を向く、 垂直2：SS受光器の受光面が地面方向を向く
※清水の遮光瓶中出力で清水校正を行った場合の吸光度を計算し、記入した
[12 empty] | ◆外乱光の影響試験(透視度-90cm付近) ※屋内－遮光瓶の指示値に対する誤差を比較する | [10 empty] | 単位：cm
[12 empty] | 90cm 付近 |  | ｶﾞﾗｽ 透視度計 |  | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ |  | 成形プローブ | [6 empty] | 試験風景
[16 empty] | TP-M100 | 誤差 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
[12 empty] | 遮光瓶 |  |  |  | 88.0667 | 0 | 87.2 | 0 | 87.2 | 0 | 87.2 | 0
[12 empty] | 日陰 (屋内) |  |  |  | 87.1 | -0.96667 | 73.5305 | -13.6695 | 69.961 | -17.239 | 70.5724 | -16.6276
[12 empty] | 日なた (屋外) | 光と平行 |  |  | 84.9333 | -3.1333 | 16.5026 | -70.6974 | 14.424 | -72.776 | 18.1897 | -69.0103
[13 empty] | 光と垂直1 |  |  | 85.3667 | -2.7 | 13.3639 | -73.8361 | 10.6439 | -76.5561 | 18.8992 | -68.3008
[13 empty] | 光と垂直2 |  |  |  |  | 17.0528 | -70.1472 | 18.486 | -68.714 | 26.1916 | -61.0084
※垂直1：SS受光器の受光面が太陽方向を向く、 垂直2：SS受光器の受光面が地面方向を向く
※清水の遮光瓶中出力で清水校正を行った場合の吸光度を計算し、記入した
◆ヒートサイクル試験 | [10 empty] | ◆落下試験
| ◆MLSS | [7 empty] | 単位：mg/L |  |  | ◆MLSS | [7 empty] | 単位：mg/L
|  |  | IM-100P | 成形プローブ | [9 empty] | IM-100P | 成形プローブ
|  | 狙い値 | 基準器 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 |  |  |  | 狙い値 | 基準器 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 試験前 | 8000 | [9 empty] | 試験前 | 8000
|  | 2000 | [10 empty] | 2000
|  | 0 | [10 empty] | 0
| 試験後 | 8000 | [9 empty] | 試験後 | 8000
|  | 2000 | [10 empty] | 2000
|  | 0 | [10 empty] | 0
| 試験前－試験後 | 8000 | [9 empty] | 試験前－試験後 | 8000
|  | 2000 | [10 empty] | 2000
|  | 0 | [10 empty] | 0
| ◆SS | [7 empty] | 単位：mg/L |  |  | ◆SS | [7 empty] | 単位：mg/L
|  |  | IM-100P | 成形プローブ | [9 empty] | IM-100P | 成形プローブ
|  | 狙い値 | 基準器 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 |  |  |  | 狙い値 | 基準器 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 試験前 | 1000 | [9 empty] | 試験前 | 1000
|  | 0 | [10 empty] | 0
| 試験後 | 1000 | [9 empty] | 試験後 | 1000
|  | 0 | [10 empty] | 0
| 試験前－試験後 | 1000 | [9 empty] | 試験前－試験後 | 1000
|  | 0 | [10 empty] | 0
| ◆透視度 | [7 empty] | 単位：cm |  |  | ◆透視度 | [7 empty] | 単位：cm
|  |  | ｶﾞﾗｽ | 成形プローブ | [9 empty] | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ | 成形プローブ
|  | 狙い値 | 透視度計 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 |  |  |  | 狙い値 | 透視度計 | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 試験前 | 100 | [9 empty] | 試験前 | 100
|  | 2 | [10 empty] | 2
| 試験後 | 100 | [9 empty] | 試験後 | 100
|  | 2 | [10 empty] | 2
| 試験前－試験後 | 100 | [9 empty] | 試験前－試験後 | 100
|  | 2 | [10 empty] | 2
| ◆水深 | [7 empty] | 単位：m |  |  | ◆水深 | [7 empty] | 単位：m
|  |  | 圧力計 | 成形プローブ | [9 empty] | 圧力計 | 成形プローブ
|  | 狙い値 |  | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差 |  |  |  | 狙い値 |  | プローブ1 | 誤差 | プローブ2 | 誤差 | プローブ3 | 誤差
| 試験前 | 0 | [9 empty] | 試験前 | 0
|  | 6 | [10 empty] | 6
| 試験後 | 0 | [9 empty] | 試験後 | 0
|  | 6 | [10 empty] | 6
| 試験前－試験後 | 0 | [9 empty] | 試験前－試験後 | 0
|  | 6 | [10 empty] | 6
◆耐水圧試験
◆耐水圧試験(MLSS)
| 試験前後 | IM-100P | 成形プローブ
|  | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 試験前 | 0 | 0 | 0 | 0
| 試験後 | 0 | -0.17373 | 1.4627 | -0.46357
| 変化 | 0 | -0.17373 | 1.4627 | -0.46357
◆耐水圧試験(SS)
| 試験前後 | IM-100P | 成形プローブ
|  | ﾃｽﾄ器 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 試験前 | 0 | 0 | 0 | 0
| 試験後 | 0 | 0.43646 | -0.13208 | 0.066146
| 変化 | 0 | 0.43646 | -0.13208 | 0.066146
◆耐水圧試験(透視度)
| 試験前後 | ｵﾌﾟﾃｯｸｽ | 成形プローブ
|  | 測定値 | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
試験前
試験後
| 変化 | 0 | 0 | 0 | 0
◆耐水圧試験(水深)
| 試験前後 | 圧力計 | 成形プローブ
|  | 水深(m) | プローブ1 | プローブ2 | プローブ3
| 試験前 | 0 | 0 | 0 | 0
| 試験後 | 0 | 0 | 0 | 0
| 変化 | 0 | 0 | 0 | 0
暫定基準
【MLSS】
検査基準：±50mg/L
製品規格：±100mg/L
【SS】
検査基準：±10mg/L
製品規格：±20mg/L
【透視度】100cm
検査基準：±3cm
製品規格：±5cm
※透視度は、水道水の基準がないため、100cm付近での影響度を確認する
清水の外乱光の影響では、日なた(屋外)の吸光度(0.002～0.003)は18.5cm～62.5cmに相当し、大きく影響している。
90cm付近の溶液での外乱光の影響では、屋内(日陰)でも70cmくらいまで下がり、17cm位影響した。
透視度はSSｾﾙ部を使用しておりｾﾙ間が10mmと広いこと、SS透過光出力を2倍増幅していることから、SSよりも影響を受けやすい。 またｽﾊﾟﾝ(100cm)付近はわずかなｱﾝﾌﾟ出力の変動でも透視度は大きな変動になるため、どのように判断するか、検討必要。
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ3屋外(光と平行)が検査基準を外れた。
屋内の測定では外乱光の影響無し。 屋外ではスリットが光に対し垂直なら、セルが光を遮るため表示1カウント(10mg/L)程度の影響で収まるが、平行になると太陽光の影響を受けるため、屋内での校正、測定がよい。
日なたでは検査基準を(サンプル2は製品規格を)外れた。 スリット幅が10mmとMLSS(2mm)より広く、太陽光の影響を受けやすいと考える。
屋内では影響はないため、屋内での校正、測定がよい。
例) プローブ3の直線性の吸光度とそのグラフ
清水中では吸光度0.0035(ｱﾝﾌﾟ出力14mV)の変化で35～100cm以上の範囲で変動する。透視度が高くなるほどわずかな吸光度(ｱﾝﾌﾟ出力)の変化が大きな影響になる
アンプ出力で14mV相当
影の濃さ
影の濃さ
屋内
屋外
例) プローブ3の直線性のアンプ出力
Note on G9: kamiya: 新LED品
Note on AB9: kamiya: 新LED品
Note on AB18: kamiya: 新LED品
Note on G22: kamiya: 新LED品
Note on AB27: kamiya: 新LED品
Note on G37: kamiya: 新LED品
Note on AB37: kamiya: 新LED品
Note on AB46: kamiya: 新LED品
Note on G48: kamiya: 新LED品
Note on AB55: kamiya: 新LED品
Note on F184: kamiya: 新LED品
Note on F194: kamiya: 新LED品
Note on E229: kamiya: 新LED品
Note on R229: kamiya: 新LED品
Note on S229: kamiya: 新LED品
Note on U229: kamiya: 新LED品
Note on W229: kamiya: 新LED品
Note on Y229: kamiya: 新LED品
Note on E236: kamiya: 新LED品
Note on R238: kamiya: 新LED品
Note on S238: kamiya: 新LED品
Note on U238: kamiya: 新LED品
Note on W238: kamiya: 新LED品
Note on Y238: kamiya: 新LED品
Note on E258: kamiya: 新LED品
Note on E265: kamiya: 新LED品
Note on D352: kamiya: 新LED品
Note on D359: kamiya: 新LED品

## プローブ製品仕様整理 (修正中)
電源電圧を±10%変化
|  | 測定項目 | 測定範囲 |  |  |  |  | 最小分解能 |  | 繰り返し性 |  | ゼロドリフト |  | スパンドリフト |  | 温度特性 |  | 電源変動の安定性 |  | 直線性 |  | 外乱光の影響 |  | 耐水圧 | 耐薬品性 | 振動試験 |  | ヒートサイクル試験 |  | 落下試験
|  |  |  | 下限 |  | 上限 | 単位 |  | 単位 | 製品規格 | 検査基準 | 製品規格 | 検査基準 | 製品規格 | 検査基準 | 製品規格 | 検査基準 | 製品規格 | 検査基準 | 製品規格 | 検査基準
IM-100P | 製品規格 一覧表 （IE-0231） | MLSS |  | 0 | ～ | 20000 | mg/L |  |  | 指示値の±2% （5,000mg/L未満は±150mg/L） | 指示値の±1% （5,000mg/L未満は±80mg/L） | ±200mg/L | ±100mg/L | 検査基準の2倍 | 1分後の±2% | 該当せず |  | ±20mg/L | ±10mg/L | ±120mg/L | ±60mg/L
|  |  | ① | 0 | ～ | 9990 |  | 10 | mg/L
|  |  | ② | 10000 | ～ | 20000 |  | 100 | mg/L
|  | 水深 |  | 0 | ～ | 6 | m | 0.01 | cm | ±0.03m | ±0.02m | ±0.03m | ±0.02m | ±0.03m | ±0.02m | ±0.2m | ±0.1m | ±0.02m | ±0.01m | ±0.03m | ±0.02m
| 製品設計 仕様書 ※要求仕様は青字で識別 | MLSS |  | 0 | ～ | 20000 | mg/L |  |  | 指示値の±2% （5,000mg/L未満は±100mg/L）
|  |  | ① | 0 | ～ | 9990 |  | 10 | mg/L | [10 empty] | ±120mg/L | ±60mg/L
|  |  | ② | 10000 | ～ | 20000 |  | 100 | mg/L | [10 empty] | ±120mg/L（未定） | ±60mg/L（未定）
|  | SS |  | 0 | ～ | 999 | mg/L | 1 | mg/L | SSに関して記載なし | [9 empty] | 表示値±10% 99mg/L以下は±10mg/L | 表示値±5% 99mg/L以下は±5mg/L
|  | 透視度 |  | 2 | ～ | 100 | cm |  |  | ±5%F.S. (水温20℃)
|  |  | ① | 2 | ～ | 49.9 |  | 0.1 | cm | [10 empty] | ±2.5cm | ±1.5cm
|  |  | ② | 50 |  | 100 |  | 1 | cm | [10 empty] | ±5cm | ±3cm
|  | 水深 |  | 0 | ～ | 6 | m | 0.01 | m | ±0.03m (目標値) | [9 empty] | ±0.03m | ±0.02m
| 評価試験計画基準案 | MLSS |  | 0 | ～ | 20000 | mg/L |  |  | 指示値の±2% （5,000mg/L未満は±100mg/L） | 指示値の±1% （5,000mg/L未満は±50mg/L） | ±200mg/L | ±100mg/L | 指示値の±4% （5,000mg/L未満は±200mg/L） | 指示値の±2% （5,000mg/L未満は±100mg/L） | 指示値の±4% （5,000mg/L未満は±200mg/L） | 指示値の±2% （5,000mg/L未満は±100mg/L） | ±20mg/L (±2digit) | ±10mg/L (±1digit) |  |  | 指示値の±2% （5,000mg/L未満は±100mg/L） | 指示値の±1% （5,000mg/L未満は±50mg/L） |  |  | 指示値の±2% （5,000mg/L未満は±100mg/L） | 指示値の±1% （5,000mg/L未満は±50mg/L）
|  |  | ① | 0 | ～ | 9990 |  | 10 | mg/L | [10 empty] | ±120mg/L | ±60mg/L | [6 empty] | ±120mg/L | ±60mg/L | ±120mg/L | ±60mg/L
|  |  | ② | 10000 | ～ | 20000 |  | 100 | mg/L | [10 empty] | ±200mg/L（±2digit） | ±100mg/L（±1digit） | [6 empty] | ±200mg/L（±2digit） | ±100mg/L（±1digit） | ±200mg/L（±2digit） | ±100mg/L（±1digit）
|  | SS |  | 0 | ～ | 999 | mg/L | 1 | mg/L | ±2%F.S. (水温20℃) | ±1%F.S. (水温20℃) | ±20mg/L (±2%FS) | ±10mg/L (±1%FS) | ±4%F.S. (水温20℃) | ±2%F.S. (水温20℃) | ±4%F.S. (水温20℃) | ±2%F.S. (水温20℃) | ±2mg/L (±2digit) | ±1mg/L (±1digit) | 表示値±10% 99mg/L以下は±10mg/L | 表示値±5% 99mg/L以下は±5mg/L | ±2%F.S. (水温20℃) | ±1%F.S. (水温20℃) |  |  | ±2%F.S. (水温20℃) | ±1%F.S. (水温20℃) | 表示値±10% 99mg/L以下は±10mg/L | 表示値±5% 99mg/L以下は±5mg/L | 表示値±10% 99mg/L以下は±10mg/L | 表示値±5% 99mg/L以下は±5mg/L
|  | 透視度 |  | 2 | ～ | 100 | cm |  |  | ±5%F.S. (水温20℃) | ±2.5%F.S. (水温20℃) | ±5%FS | ±2.5%FS | ±10%F.S. (水温20℃) | ±5%F.S. (水温20℃) | ±10%F.S. (水温20℃) | ±5%F.S. (水温20℃) | (±2digit) | (±1digit) |  |  | ±5%F.S. (水温20℃) | ±2.5%F.S. (水温20℃) |  |  | ±5%F.S. (水温20℃) | ±2.5%F.S. (水温20℃)
|  |  | ① | 2 | ～ | 49.9 |  | 0.1 | cm | [8 empty] | ±0.2cm | ±0.1cm | ±2.5cm | ±1.5cm | [6 empty] | ±2.5cm | ±1.5cm | ±2.5cm | ±1.5cm
|  |  | ② | 50 |  | 100 |  | 1 | cm | [8 empty] | ±2cm | ±1cm | ±5cm | ±3cm | [6 empty] | ±5cm | ±3cm | ±5cm | ±3cm
|  | 水深 |  | 0 | ～ | 6 | m | 0.01 | m | ±0.03m | ±0.02m | ±0.03m | ±0.02m | ±0.03m | ±0.02m | ±0.2m | ±0.1m | ±0.02m (±2digit) | ±0.01m (±1digit) | ±0.03m | ±0.02m | [6 empty] | ±0.03m | ±0.02m | ±0.03m | ±0.02m
|  | 下限 |  | 上限 | 単位 |  | 単位
外径 |  | φ42.7 | [5 empty] | ←ゴムキャップ径φ47
重量 |  | ≦550 |  |  | g |  |  | ※ケーブル込みの重量
使用温度範囲 |  | 0 | ～ | 40 | ℃
保管温度範囲 |  | 0 | ～ | 60 | ℃
落下強度 |  | 5m※NGの場合の対処案なし
20℃水道水でのドリフトを確認
20℃ｽﾊﾟﾝ校正点でのドリフトの確認
ヒートサイクル試験後、ゼロ、スパン校正点でのバラツキを確認
落下試験後、ゼロ、スパン校正点でのバラツキを確認
・水深センサーについては、オイル密閉構造上測定誤差が出やすくなる可能性あり。
試験を省略
同じ作業環境で使用され、同じ材質を使用しているID-160Tで不具合発生していないことから問題なしと判断。
温度特性の水深以外の基準は明確な基準がないため、暫定的に、スパンドリフトの基準を参考に設定。
透視度のゼロ/スパンはどのように考える？
100cm＝ゼロ、 2cm＝スパン
でよい？
外乱光の影響についてはその影響が繰り返し性の基準範囲内であれば問題ないとかんがえ、繰り返し性試験の基準を暫定値として設定。
振動の影響についてもその影響が繰り返し性の基準範囲内であれば問題ないとかんがえ、繰り返し性試験の基準を暫定値として設定。
Note on P35: kamiya: MLSSの基準に合わせ、ゼロドリフト試験の基準の2倍に設定
Note on Q35: kamiya: MLSSの基準に合わせ、ゼロドリフト試験の基準の2倍に設定
Note on P38: kamiya: MLSSの基準に合わせ、ゼロドリフト試験の基準の2倍に設定
Note on Q38: kamiya: MLSSの基準に合わせ、ゼロドリフト試験の基準の2倍に設定